**重庆医科大学口腔医学院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2023年5月5日至2022年5月10日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《 公司重医口腔医学院 报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:董老师023-88602488。**

**5台桌式显微镜采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地： |
| 报价： 元（总价），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用，验收合格后付款95%，质保期满后符合合同要求后支付尾款。 |
| 序号 | **项目及技术要求** | 响应情况 |
| 1 | LED照明系统，亮度连续可调。物面照度不低于50,000Lx，平均使用寿命不少于60000小时。自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯，延长灯泡的使用寿命，方便学员和医生操作。 |  |
| 2 | 照明光斑大小无极调节，光斑直径调节范围不小于15mm-55mm。 |  |
| 3 | 桌面式支架，轻便，可根据客户要求进行定制，支架臂伸展范围不小于900mm，旋转角度360°。 |  |
| 4 | 显微镜采用进口光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计。 |  |
| 5 | 变角双目镜筒，角度调节范围不低于0-180°，瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm。 |  |
| 6 | 广角目镜，屈光度调节范围不小于±7D。 |  |
| 7 | 5档光学变倍，焦距F=250mm条件下，放大倍数至少覆盖4倍-20倍。 |  |
| 8 | 变焦物镜，变焦范围不小于F=190mm-300mm，带防溅保护罩。 |  |
| 9 | 显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的对比度，确保治疗安全。 |  |
| 10 | 整机质保≥三年，质保期后终身免费上门维修，只收取配件费，需厂家提供售后承诺书。 |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**