**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2023年5月26日至2023年6月1日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《 公司重庆医科大学附属口腔医院 报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:杨老师023-88860156。**

 **2套多通道输注工作站采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价： 元（总价），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用，验收合格后付款100%。 |
| **项目及技术要求** | 响应情况 |
| 1.模块化设计：输液工作站的每个组架能插入2-4个输注模块，即插即用,注射模块和输液模块的个数、位置可任意组合。使用中,移除其中任何一台泵不影响其它泵的工作连续性,可热插拔，可以与医院信息系统作对接。  2.延展性：扩展性：组架之间可自由组合在一起。  3.信息化模块:组架配备有线或无线模块，连接院内手术麻醉系统，实现数字化管理。  4.防尘防水等级:防尘防水等级≥IP23  5.智能化:工作站组架内任意输注模块之间具备中继功能，中继模式有物理顺序，循环顺序和任意序列，满足连续输注功能需求。  6.快推功能:0.1～（≥1500ml/h）可调，自动和手动两种快推方式，并可同步显示给入的快推量。自动快推可设置快推速度、快推预置量和时间。 7.推头设计:注射泵推头为自动装载设置，自动识别下述注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml，注射器速率范围：≥1500ml/h。 8. 注射模式:具有8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、微量模式、首剂量模式、血药浓度的视窗模式  9.设备便于携带和转运。  10.阻塞安全:发送阻塞时压力自动释放，产生丸剂量≤0.2ml 11.单套配置:四通道输注工作站主机（或组架组合4通道工作站）\*1，注射泵\*4，台车\*1。 12.零配件:提供设备主要零部件、易损件和耗材名称、规格型号及报价清单  13.质保：≥3年（易损耗才除外，常用耗材单独报价）。  |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**