## Sheet2
附件一：设备清单
序号 | 项目名称 | 项目初步要求 | 数量
1 | 细胞能量代谢分析系统 | 一、技术参数： 1. 实时、同时检测有氧呼吸、糖酵解作用下细胞能量代谢的状态和动态，并同时完成活体细胞内线粒体耗氧速率和糖酵解产酸速率的实时、定量、全自动测定和分析； 2. 样品检测量：一次实验可满足≥20个样品的实时、同时检测； 3. 数据采集：可同时检测线粒体功能与无氧代谢，即时反应细胞生理状态变化，单次检测时间间隔≤20秒； 4. 实时多因子参数检测：所有样品孔同时检测，每个样品孔中同时分析02与H+，同时检测OCR与ECAR值，侦测有氧与无氧代谢途径； 5. 检测指标：细胞能量表型、有氧呼吸基础代谢率、有氧呼吸极限呼吸率、有氧呼吸储备能力、质子漏水平、糖酵解水平、糖酵解能力最大值、糖酵解能力储备值、糖酵解ATP产生速率、线粒体ATP产生速率、总ATP产生速率、糖酵解质子流出速率、补偿性糖酵解、线粒体底物利用偏好等； 6. 具有细胞能量表型分析功能，可以获得细胞能量代谢的表型图谱； 7. 探针类型：固态荧光探针，具备两种独立的反应底物，与样本不接触，对细胞生长状态无影响； 8. 无需样品提取或标记，实时检测活细胞对底物、抑制剂及各类化合物的反应； 9. 检测器：具备≥20个独立的光电二极管检测器，可同时对所有样品孔进行数据采集； 10.传感器：独立于样品孔的固态光纤传感器； 11.全自动加药口：每个样品孔配有≥3个全自动加药口, 可通过气体驱动药物传递，无需振荡即可自动混匀； 12. 全自动加药口整合自动化药物注入系统，可在实验进程中同时对所有样品孔定时、定量、自动加入≥3种不同的研究介质或化合物； 13.检测体积：≤8 µL； 14.软件支持实验设计、仪器控制与数据分析，可将数据导出至通用电子表格和绘图程序； 15.一次实验可检测多种项目，可用于检测设计、剂量响应和筛选等研究； 16.样品类型：各类悬浮细胞、贴壁细胞、组织，以及分离线粒体等样品； 二、配置要求： 1. 主机一台； 2. 数据处理和控制工作站一台（内置操作软件一套）； 3. 微孔板套装两套（每套含6个探针板，10个细胞培养微孔板）； 4. 实时 ATP 速率测定试剂盒一套（6包/套）； 5. 细胞线粒体压力测试试剂盒一套（6包/套）。 | 1
2 | 超高分辨率倒置荧光显微镜 | 1、要求20和40倍物镜具备微分干涉观察方式，该微分干涉观察要求适用于玻璃皿和塑料皿； 2、与显微镜品牌高分辨率单色制冷型CCD：芯片≥1.1英寸单色制冷CCD；像素尺寸≥4.5 μm x 4.5 μm；CCD 物理像素≥700万像素；全幅拍摄（3216*2208）速度≥72FPS；曝光时间0.1ms-60s；制冷温度：低于环境温度25℃； 3、结构光成像系统：采用光栅扫描式结构光学成像方式实现光学切面成像；所配置物镜均可实现荧光样品光学切面效果；且不同物镜切换时，所对应的不同的光栅能够自动匹配；在光学切面模式下能够实现Z轴多层图像采集并实现3D重构； 4、全电动倒置显微镜主机，全金属结构，金字塔形主机结构设计，机械温度稳定性高；具备明场、相差、微分干涉、荧光观察功能； 5、萤石荧光物镜，NA值需满足以下要求 5×增强反差型平场荧光相差物镜NA ≥0.15 10x增强反差型平场荧光相差物镜，NA≥ 0.3 20x长工作距离增强反差型平场荧光物镜，NA ≥0.4，工作距离≥8.4mm 40x长工作距离增强反差型平场荧光物镜，NA ≥0.6，工作距离≥3.3mm 20x复消色差物镜，NA≥ 0.8 63X复消色差油镜，NA ≥1.4且WD≥0.19毫米。 6、电动调焦，最小步进≤12nm。 7、具备智能光源管理功能：可存贮并自动调用各物镜的最佳照明条件；。 8、采用无限远复消色差及反差双重校正光学系统，具有轴向和径向色差校正，同时具有反差校正，提高图像衬度。 9、电动物镜转盘≥6孔位，带物镜自动识别功能。 10、机身带TFT触控屏，机身带多个可设定快捷按钮，可编程按钮均至于调焦轮上，实现快速操作。 11、采用V型光路设计，光程短，光效率高。 12、目镜：放大倍数≥10x，视野数≥23mm。 13、聚光镜：电动万能长工作距离聚光镜（可实现相差、玻璃皿DIC、塑料皿DIC等观察成像方式），数值孔径≥0.5，工作距离≥25mm。 14、电动荧光滤镜转盘，配备5组荧光激发块：适用于DAPI、GFP、Cy 3、Cy 5、CY 7等染料，内置电动荧光快门。 15、长寿命金属卤素灯荧光光源：寿命可达2000小时以上，具有5档调节档位。 16、透射光照明：长寿命LED或100瓦卤素灯照明，视野明亮，背景干净。 17、电动扫描载物台:载物台面积≥300mm x 140mm； XY行程≥100mm x 90mm；最大速度≥50mm/s；精度≤±1.5 μm；绝对准确度≤±8 μm；带通用样品夹。 18、软件：控制硬件系统，识别编码硬件信息，具有图像采集控制功能，有高动态光照渲染技术，可完全展现各个曝光量级上的所有图像信息；可自动标尺功能，图像注释功能；具有多用户界面自定义设置；多种图像格式支持；时间序列文件、空间序列文件可转换为电影格式（AVI、MOV）；图像增强功能（亮度、对比度、反差等）。曝光模式自动、测光、手动可选；多色彩通道白平衡调节，多色彩通道柱状图；多通道荧光成像，互动式测量功能，景深扩展功能等；另配备Z stack软件模块，超高分辨率成像软件模块。 19、图像工作站：至强4核处理器，32G以上内存，2T以上硬盘，独立显卡，DVD刻录光驱，25寸以上液晶显示器，正版64位WIN11操作系统 | 1
3 | 多功能成像系统 | 一、技术参数： 1. 系统功能：具有免染蛋白印迹成像功能，化学发光成像功能；紫外透射激发核酸凝胶成像功能，白光蛋白凝胶成像功能；具有多色荧光成像功能（包括小型动物活体成像功能），包括红色荧光，绿色荧光，蓝色荧光，远红荧光和近红外荧光检测功能； 2. 核酸杂交检测：可以对通过显色法、化学发光、荧光染料（经紫外激发）实现检测的核酸杂交进行高灵敏，高分辨率的成像； 3. 仪器兼容不同的核酸染色成像。比如EB染色，SYBR Green I染料、SYBR Safe染料、Fast Blast DNA染料等一系列核酸染料； 4. 主机内置≥12英寸的触摸控制显示屏，无需电脑即可操作控制，触摸控制显示屏具有多点触控功能； 5. 主机内置控制系统有≥100G的存储空间； 6. 主机上具有≥4个USB接口和≥1个以太网接口，可直接连U盘进行图像输出，也可直接连鼠标进行成像控制； 7. 高灵敏度超冷CCD物理分辨率：≥600万像素，像素大小：≥4.5x4.5um； 8. 高灵敏度超冷CCD芯片尺寸≥1英寸；暗电流：≤0.002e/p/s；读出噪音：≤6.5e-rms。 9. 全自动反馈定焦镜头：马达自动控制镜头f/0.95； 10. 具有免染成像功能，能够提供配套的同品牌免染胶；可以评价电泳效果和分析判断蛋白样品是否发生降解；免染成像后的凝胶可以继续转膜，不影响后续的抗体杂交；可以评价转膜效果； 11. 样品成像时，无需调整不同样品与镜头的远近位置，即可实现全自动对焦成像，样品台位置数量≤1，样品与镜头的距离不可选； 12. 可以激发IRDye 800、IRDye 680、StarBrightBlue 520、Rhodamine、StarBrightBlue 700、DyLight800等荧光染料； 13. 能够在同一张膜上检测的蛋白指标≥5个，并提供≥5色的荧光配色方案（需提供证明材料截图）；荧光检测模式至少包含3色可见光荧光、近红外荧光、远红光荧光； 14. 自动曝光：有≥2种用户自定义模式：快速曝光和优化自动曝光可选； 15. 最短曝光时间：≤0.001s。（需提供软件截图）； 16. 电泳结束后，2分钟内即可对蛋白凝胶进行成像，获得清晰的蛋白质条带，并可用于总蛋白定量，具有优化曝光功能，可以保证弱样品条带的最大线性范围，而不会导致强条带过曝；也可只对选定的感兴趣的区域进行优化曝光。 17. 标配检测滤光片轮位数：≥8位，至少包括红光、绿光、蓝光、远红光、近红外5个独立的荧光滤片位，1个独立的动态平场校正滤片位，1个独立的通用型荧光滤片位，1个独立的化学发光检测位； 18. 标配LED光源总数量≥12个，光源种类≥8种； 19. 标配透射UV光源,波长302nm,经验证的免染凝胶成像特定激发波段，标配侧白光灯用于带分子量marker印迹膜的快速成像； 20. 多通道荧光成像程序设置一次完成，且相邻荧光通道间成像时间误差不超过2s； 21. 化学发光最大成像面积≥16.5*21cm； 22. 要求样品托盘采用模块化设计，不同的模块之间可以方便的更换，至少具有印迹/紫外/免染样品托盘、白光样品托盘、蓝光样品托盘可选； 23. 软件具有独立的泳道总蛋白定量模块，能够自动计算出免染凝胶和免染印迹膜上每条泳道的总蛋白含量，并以总蛋白含量为上样对照做均一化处理，准确计算出目的蛋白表达量的差别（需提供软件截图）； 24. 软件具有独立的免染胶拍照模块，该模块具有≥3种独立激发时间选择（需提供软件截图）； 25. 具有化学发光预览模式，并能选择目的条带所在的区域实现目的条带的最佳成像；且能实现化学发光、免染荧光成像结果的重合比较； 26. 提供中英文版的操作和分析软件；软件可以同时授权安装≥20台电脑，并且具有永久使用权限； 27. 基于印迹/紫外/免染样品托盘，随主机内置软件具有≥20种荧光应用图标设置；基于白光样品托盘，随机内置软件具有≥3种应用图标设置；基于蓝光样品托盘，随机内置软件具有≥5种应用图标设置； 28. 具有优化曝光功能，可以保证弱样品条带的最大线性范围，而不会导致强条带过曝；也可只对选定的感兴趣的区域进行优化曝光； 29. 具有免染成像功能，蛋白电泳及膜转印后，不需要染色或者标记，也不需要洗膜即可完成对凝胶或膜的成像，以此评价电泳/转印效果和分析判断蛋白样品是否发生降解； 30. 机器整合蛋白免染技术发表文献要求：使用同型号仪器有≥20篇以上文献发表，影响因子20分以上≥5篇（列出文献标题）；文献所涵盖技术内容包括：采用蛋白凝胶免染技术，用免染胶结合机器标配分析软件自动计算泳道总蛋白含量，并采用总蛋白含量作为上样均一化因子，计算目的蛋白表达量的差别。 | 1
4 | 共聚焦显微镜（单光子） | 1、激光器：采用单模保偏光纤，配备四条固态激光器405nm、 488nm、561nm、640nm，系统软件可以直接调节所有激光器开关以及强度，并具有实验中未使用自动进入关闭状态功能；激光器功率最小调节精度≤0.001%； 2、扫描器与显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正,所有扫描器组件都直接耦合，无光纤连接； 3、荧光检测器≥3个，其中一个为32面阵列式磷酸砷化镓（GaAsP）检测器； 4、所有荧光检测器均可用于光谱成像和检测，光谱检测精度≤1.5nm； 5、主分光镜：入射角≤10°的小角度入射分光，激光压制效率OD值≥6； 6、X、Y方向扫描振镜数量≤2个，减少激发荧光信号的折射损失；； #7、最小扫描光学变倍≤0.5倍； 8、在所有成像模式下，均可以进行≥300°旋转扫描成像，旋转角度调节精度≤0.1°； #9、共聚焦成像扫描分辨率≥6000 x 6000像素; 10、在常规线性扫描模式下，可同时满足以下扫描速度指标：≥8幅/秒（512x512像素）；≥60幅/秒（512x64像素）； 11、全自动倒置显微镜，高效率V型光路设计，配置全电动扫描台，行程≥130 mm x 100 mm，最大速度≥50mm/s，具有独立的控制器及操控手柄； 12、显微镜透射光源：LED光源，与透射光检测器一体化设计，通过电子控制方式切换； 13、荧光附件：复消色差荧光光路，电动滤色镜转盘，电动光闸，含UV、B、G激发滤色镜组件和寿命20000小时以上的LED荧光光源； 14、电动聚光镜，数值孔径≥0.55； 15、物镜需满足如下要求： 10x干镜，数值孔径≥0.45； 20x干镜，数值孔径≥0.8； 40x干镜，数值孔径≥0.95； 60x或63x油镜，数值孔径≥1.4；工作距离≥190 um； 16、超高分辨率成像系统：采用32面阵列式GaAsP（磷酸砷化镓）检测器进行超高分辨率空间检测，XY方向上分辨率≤120nm； 17、活细胞培养系统 17.1硬件焦点防漂移系统，通过LED红外光探测物镜与皿底距离，实时监测并自动进行漂移补偿，保持长时间焦点恒定； 17.2 CO2控制精度≤0.1%,温度控制精度≤0.1℃； 17.3温度控制器带有温度负反馈控制系统； 17.4带温控加湿系统，加湿系统要求能进行温度控制，保证通入的湿气和系统温度一致而不改变细胞培养环境； 18、软件：智能化光路设置、自动聚焦、多维获取图像获取、拍摄条件调用、交互式漂白、FRET\FRAP分析、三维图像渲染与重构、自动大图拼接、图像分析、功能等； 19、图像工作站电脑配置不低于以下要求：双CPU 8核处理器， 64GB内存，8TB硬盘，16GB独立显卡，DVD刻录机，Windows 10 Ultimate x64操作系统；32英寸液晶显示器，分辨率3840 × 2160； 20、配备NEWPORT专业光学防震台，配备不间断UPS电源； | 1
5 | 高分辨MicroCT成像仪 | 1．工作条件：温度范围：15℃-25℃； 湿度范围：80% 以下； 电源要求：220-240 V，50/60 Hz。 2．设备用途：小动物计算机断层扫描成像系统利用X-光完成的三维断层扫描成像，广泛应用于骨骼、器官、软组织、肿瘤、心血管等相关结构变化研究，疾病的临床前研究及相关药物的临床前研发。 3．技术规格 *3.1成像主机X光源最大电压≥90 KV； 3.2X光源最大电流≥200 μA； *3.3光源焦点尺寸≤5 μm； *3.4X探测器类型：平板探测器，探测器有效面积≥14cm x 10cm，像素≥650万；探测器最大帧频≥100 fps； *3.5仪器空间分辨率≤5 μm，需提供分辨率标准品实测图像； 3.6具备360度连续旋转扫描架构； 3.7具备适用于小鼠的成像内仓及成像床，成像内仓直径≥38mm；具备适用于大鼠的成像内仓及成像床，成像内仓直径≥85mm； *3.8成像内仓直径≥150mm；动物床可沿轴向及径向移动，移动范围：轴向≥150 mm，径向≥10 mm； *3.9单次扫描视野可灵活选择，包含直径范围8-86 mm； *3.10最高重建分辨率≤2.9 μm 3.11 360度成像最短扫描时间≤4 sec； 3.12最短三维影像重建时间≤7 sec； 3.13扫描动物的最低辐射剂量＜6 mGy； *3.14具备呼吸及心跳门控技术，能够去除由于呼吸或心跳运动导致的伪影；该模式除了兼容常规小鼠，大鼠之外，也兼容更大模型雪貂。 3.15具备环状伪影去除的功能，硬件和软件可以对成像过程和图像进行优化，背景更干净。 *3.16具备实时观测模式； *3.17具备≥5个可更换的滤片，进行成像优化，Al 0.5mm、Al 1.0mm、Al 0.5mm+Cu 0.06mm、Cu 0.1mm、Cu 0.2 mm安装后仪器自动识别，无需手动设置 *3.18能与光学三维影像系统联用，进行多模态成像; 3.19扫描时间从4s到57min,多档可调节； 3.20图像获取及分析软件：标配图像获取软件模块；标配2D及3D影像基本分析模块；配置高级分析软件，具备图像分离渲染、定量计算、视频输出等功能，兼容多种数据格式；配置骨分析模块，能够计算骨体积分数、骨小梁厚度、数量、连接度、皮质骨密度、松质骨密度等骨分析相关参数； 3.21图像输出文件格式至少包括DICOM、TIF、JPEG、BMP； 3.22电脑工作站：操作系统：Windows 10 操作系统 （64bit），内存：128G RAM；硬盘：512 GB M.2 NVMe SSD, and (2) 4 TB HDD,显卡：nVidia T400 16 GB, nVidia RTX A4000 16 GB (For reconstruction)，显示器：≥23.8 英寸 *4．配置要求 1） 小动物计算机断层扫描成像系统主机一台（带电脑工作站）； 2） 小鼠床、大鼠床、离体样本床及适配器； 3） 呼吸门控及心跳门控模块 4） 装机附件套装 5） 兔床 6） 高级分析软件及骨分析模块 | 1
6 | 小动物活体成像 | 1. 成像主机 1.1. *采用背照射、背部薄化科学一级CCD；CCD采用电制冷方式，工作温度达到绝对-90℃，温度可视化；CCD尺寸≥2.7 x 2.7cm； 1.2. *CCD有效像素数量≥2048 x 2048；量子效率≥ 95% (550 -720 nm) ≥90%（480-750nm）； 1.3. CCD读数噪音≤3个电子（bin=1,2,4）或5个电子（bin=8,16）； 1.4. 最小检测光子数≤70光子/秒/弧度/平方厘米；能够检测到小鼠皮下10个细胞（提供SCI证明文献1篇）。 1.5. 采用定焦镜头，最大光圈≥f/1，可自动聚焦； 1.6. *成像视野范围可调，最大视野能够满足≥5只小鼠同时成像，最小视野≤4cm×4cm，提供软件截图； 1.7. *荧光光源采用长寿命高效金属卤素灯(非LED光源，保证荧光深层激发)，功率≥150瓦； 1.8. *同时具备荧光反射及透射扫描成像模式，能有效进行浅层及深层荧光信号的成像； 1.9. *配置≥12位激发光滤光片转轮，标配窄带激发光滤片覆盖415-760nm波段，同时装载数量≥10个（10个不同激发波段），滤光片杂光截止率OD≥7，滤光片直径≥55mm； 1.10. *配置≥24位发射光滤光片转轮，标配窄带发射光滤片覆盖490-850nm波段，同时装载数量≥18个（18个不同发射波段），滤光片杂光截止率OD≥7，滤光片直径≥55mm； 1.11. *所有滤片均为高品质滤光片，透光率≥95%，滤光片采用精密的离子束溅射(IBS)技术进行硬涂层处理，使用寿命长，所有滤光片杂光截止率OD≥7，配备中性密度滤光片，用于校正组织吸光特性的差异； 1.12. *具备激光拓扑扫描器，用于动物体表三维拓扑结构的绘制； 1.13. *具备生物发光及荧光二维成像功能和生物发光三维成像功能及荧光三维成像功能； 1.14. 具备高品质成像暗箱，避免仪器背景信号的过多产生； 1.15. 仪器具备定时自检功能，可自动去除仪器本身产生的背景信号。 2. 图像获取及分析软件 2.1. 软件包含生物发光及荧光二维及三维图像获取及数据分析模块，操作界面人性化； 2.2. 具有完成生物发光及荧光二维成像、光谱分离、三维成像的智能向导功能，可简单快速的进行以上操作； 2.3. *投标产品具备荧光光谱分离功能，能够进行光谱的扫描、纯光谱提取，可提供被SCI收录的证明文献2篇； 2.4. 采用国际公认的定量标准，以动物体表单位时间、单位面积、单位弧度发出的光子数作为定量单位，保证在不同成像参数获得的结果一致； 2.5. *成像仓内标准的气体麻醉管道，可以插入挡光隔板，进行不同小鼠的间隔，标配挡光板≥5个； 2.6. *软件内置≥99种常用荧光染料光谱库，方便实验室时直接调用（提供软件光谱库截图） 2.7. 具备圆形、矩形、轮廓线、不同规格微孔板等多种ROI圈选模式，用于信号的定量分析。 2.8. 具备生物发光及荧光三维结果定量方法，能给出光学信号在体内的深度、发光体积、定位、三维发光强度等三维定量信息，并结合细胞或荧光探针的体外微孔板成像结果，给出体内发光细胞的数量或荧光探针的浓度信息； 2.9. *可输出或载入DICOM影像格式，具备完成多模式影像融合的功能，能实现三维光学影像与CT、PET、SPECT及MRI等影像结果的融合叠加，提供至少SCI两篇文献证明； 2.10. 可通过软件记录实验相关内容，并自动添加于成像结果中，利于实验结果的管理。 2.11. *要求投标型号在国内装机≥50台，投标品牌在西南地区设有办事处或分公司（提供营业执照）。 2.12. 电脑工作平台 2.13. 3.1操作系统：Windows 7或以上；核心处理器：Quad Core 2.8 GHz或以上；内存：12 GB, 1333MHz DDR3, SDRAM或以上；显卡：2GB NVIDIA Quadro 4000 with 256 CUDA Cores或以上；硬盘：1 TB SATA 7200 RPM或以上；显示器： 20”flat panel monitor或以上；标配网卡及 CD/DVD 刻录光驱；标配USB 2.0接口。 3. 小动物气体麻醉系统：高度集成的一体式气体麻醉系统，蒸发罐、真空泵、流量控制、尾气吸收等装置均集成化；具备预麻醉盒，用于小鼠成像麻醉前的预麻醉；麻醉系统同时连接于预麻醉盒及成像主机；可同时麻醉5只以上小鼠。 4. 仪器工作条件：工作温度范围：15℃-25℃；工作湿度范围：80% 以下；电源要求：220-240 V，50/60 Hz。 5. *仪器配置清单： 5.1. 活体成像暗箱 1套 5.2. 95%透光率（OD≥7）激发光滤光片 10张 5.3. 95%透光率（OD≥7）发射光滤光片19张 5.4. 12位激发光转轮1套 5.5. 24位发射光转轮 1套 5.6. 150W近红外增强型金属卤钨灯 1套 5.7. ＞400万像素绝对-90℃超灵敏相机 1个 5.8. 在线数据采集软件（含99种荧光探针光谱库和光谱拆分模块） 1套 5.9. 激光三维拓扑成像组件套 5.10. 数据分析工作站 1套 5.11. 三维底部投射光源1套 5.12. 小动物气体麻醉机 1套 5.13. 全功能离线分析软件4套 5.14. UPS一套5.15. 除湿机一套 | 1
7 | 全波长酶标仪 | 1、具有独立四光栅和深度阻挡滤光片的双检测系统，不共用光源、光路和检测器，能进行吸收光、发光、荧光、时间分辨荧光的检测； 2、OD分辨率：≤0.0001OD 3、带宽：9-45nm连续可调，1nm步进 4、温度控制：室温+4℃到68℃，准确性：≤±0.5℃@37℃，具有凝集控制技术，可实现预热及差异控温功能 5、具备Z轴自动聚焦功能，可以精确调整探头高度，扫描精度≥100um 6、具备光程校正功能：可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量 7、检测系统：三个检测器对应不同检测模式：PDT检测器用于光栅光路的吸收光检测；1个PMT用于四光栅系统的顶部和底部荧光强度检测和发光检测；另一个光子整合PMT用于滤光片系统的顶部荧光检测、发光检测、时间分辨荧光检测 8、具有3种震荡模式：线性、轨道、双轨道振荡，振荡时间和速度均可调，并可配合动力学检测模式，进行≥150h持续振荡检测 9、灵敏度：≤0.25pM（荧光检测）、≤40fM（时间分辨荧光）、≤10amolATP(发光检测) 10、荧光检测动态范围：≥7个数量级 11、中文软件，对仪器进行控制并可同时完成数据分析及报告生成 12、可选≥40通道的超微量检测模块、双自动进样器模块、荧光偏振模块、气体控制模块 13、配置：主机1台（包含四光栅和滤光片双检测系统，能进行吸收光、发光、荧光、时间分辨荧光的检测），中文控制及数据分析1套 | 1
8 | 单细胞质谱分析系统 | 1.*最大通道数量：不少于140个； 2.质谱丰度灵敏度：在Tb159 M±1通道上<0.3% 。 仪器稳定性: CV <2% 。 3.针对客户自行定制的抗体，厂家提供将裸抗和标签组合成直标抗体的操作说明和服务，消除抗体种属来源限制。 4.可与组合标记技术Barcoding相结合，支持10种及以上样本同时检测，Barcoding标签与抗体标签不重叠。 5.*仪器的分辨率：700-1200可调 6.*仪器检测灵敏度：5.0×105 cps (1ppb Tb159，取决于分辨率)。 7、TOF采样频率： 120K Hz（取决于分辨率）。 8.*检测器采样频率：不少于2Gs/S，14Bit。 9、细胞平均采集速度＞1000个/秒，峰值采集速度＞2000个/秒。 | 1
9 | 切片扫描仪（带荧光） | 1、扫描仪主机：主机采用封闭式箱体式设计，必须满足明场、荧光、偏光成像功能，以满足更多样本如细胞、骨骼、牙齿、胶原纤维以及不透明样本的扫描要求。 2、荧光通道：全电动荧光滤镜组转盘≥9孔位，可由软件控制自动切换荧光滤色镜。标配带通荧光滤色镜：DAPI、eGFP、Cy3、mcherry、CY5。增加新的荧光滤色镜时，系统可自动识别荧光滤色镜位置和参数。 3、多相机配置：可同时安装相机数量≥2个，各种相机之间电动切换。 4、黑白相机：芯片尺寸≥1英寸；物理像素≥500万像素；速度≥30fps；制冷温度：低于环境温度18°C 5、彩色相机：物理分辨率≥500万像素；感光芯片尺寸≥2/3英寸；拍摄速度≥50 幅/秒；制冷温度：低于环境温度18°C； 6、聚光镜：长工作距离电动聚光镜1个，数值孔径≥0.8，兼容强度传输方程成像模式； 7、物镜： 5X高透过率物镜，数值孔径≥0.22，工作距离⩾12.5mm； 10x平场复消色差物镜，数值孔径≥0.44，工作距离⩾2.1mm，扫描分辨率≤0.35 μm/pixel； 20x平场复消色差物镜（空气镜），数值孔径≥0.8，工作距离≥0.55mm，扫描分辨率≤0.18 μm/pixel； 40x平场复消色差物镜（空气镜），数值孔径≥0.95，工作距离≥0.22mm，扫描分辨率≤0.09 μm/pixel； 8、样本夹尺寸：兼容多种规格的玻片：26 mm x 77 mm，52 mm x 77 mm，28 mm x 48 mm，106mm x 77mm。不同玻片厚度兼容范围为不低于0.9 mm至1.3mm； 9、上样通量：一次上样通量≥10个，可连续追加自动扫描。 10、荧光光源：长寿命LED荧光光源，使用寿命≥18000小时以上；不同荧光通道切换速度≤200 μs；荧光激发光谱范围窄，不同通道间无串色。 11、上样方式：托盘式样品架设计，保证每张玻片相互隔离，待机和扫描时始终保持水平状态； 12、扫描软件：全自动智能化识别及扫描样品，可快速完成载玻片扫描；图像采集：具有预扫描和导航功能；多维图像采集，多通道成像，Z-Stacks成像，拼图及多点成像功能；多种聚焦策略的选择，以满足不同类型样品的大视野拼图；z-stack及景深扩展功能，无层数限制 13、电脑工作站：扫描控制分析工作站1台， Intel® Xeon Gold 8核处理器，主频3.3 GHz；192GB内存，24GB独立显卡，2TB固态硬盘，27英寸液晶显示器，Windows 10 x64操作系统。 | 1
10 | 二氧化碳培养箱 | 1、 本产品具有医疗器械注册证、CE认证、FDA PART-11认证、TUV认证 2、 容积：170L 3、 内部尺寸（mm）：490*560 *650 外部尺寸（mm）：714 *812*887 4、 隔板数量标配/最大：3/11 隔板尺寸（mm）：473×434 5、 二氧化碳气管直径：内径6mm，外径12mm，长度5m 6、 运行功率：95w 7、 7寸彩色触摸显示屏，方便观察及操作，可实时查看温度、CO2浓度动态曲线，具有留言/记事本/公告功能，可进行事件记录，方便多用户共用一台培养箱时，实现无纸办公 8、 温度控制范围，室温+3℃~55℃ 9、 温度均匀性±0.3℃，温度波动度±0.1℃，27点测试，提供第三方报告；开门30S，关门后4分钟温度、CO2浓度恢复至标准要求以内，提供第三方报告 10、 CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1% 11、 进口品牌高精度红外传感器（IR）,无需校准，耐190℃高温，可进行300次干热灭菌循环 12、 灭菌功能：180℃干热灭菌，箱内所有部件无需拆卸，一键灭菌操作方便，灭菌效果达到99.999%，提供第三方报告 13、 不锈钢304内胆，一体式冲压成型，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构，电抛光内胆，方便清洁 14、 底部水库式加湿方式，带有水位监测传感器，实时监控水量，带有缺水报警 15、 箱体前部带有排水孔，排水方便 16、 具有多种故障报警，超温报警，温高温低报警、CO2浓度超标报警、缺水报警、门开报警，有声音蜂鸣报警、屏幕闪烁报警、APP推送报警三种报警方式。 17、 配置大容量数据存储空间，数据可保存15年，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性 18、 标配RS485、选配4-20mA数据接口，可实现多台组网，并能够与计算机连接，实现数据通讯 19、 产品配置2根PT1000高精度传感器，独立监控，相互控制，且具备超温保护功能 20、 具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台培养箱的设置参数和数据等信息复制到其它培养箱 21、 产品可叠放、可选左或右开门，选配三内门或六内门，选配HEPA过滤器 22、 配置35 mm 测试孔 23、 配置远程报警接口，报警内容包括：温度异常，CO2浓度异常等内容，用户可自定义报警限度 24、 标配物联模块，可通过手机、电脑、移动终端查询产品运行状况，报警等 | 11
11 | 三气培养箱 | 1、 本产品具有医疗器械注册证 2、 容积：170L 3、 内部尺寸（mm）：490*560 *650 外部尺寸（mm）：714 *812*887 4、 隔板数量标配/最大：3/11 隔板尺寸（mm）：473×434 5、 二氧化碳气管直径：内径6mm，外径12mm，长度5m 6、 运行功率：95w 7、 7寸彩色触摸显示屏，方便观察及操作，可实时查看温度、CO2浓度动态曲线，具有留言/记事本/公告功能，可进行事件记录，方便多用户共用一台培养箱时，实现无纸办公 8、 温度控制范围，室温+3℃~55℃ 9、 温度均匀性±0.3℃，温度波动度±0.1℃，27点测试，提供第三方报告；开门30S，关门后4分钟温度、CO2浓度恢复至标准要求以内，提供第三方报告 10、 CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1% 11、 进口品牌高精度红外传感器（IR）,无需校准，耐190℃高温，可进行300次干热灭菌循环 12、 灭菌功能：180℃干热灭菌，箱内所有部件无需拆卸，一键灭菌操作方便，灭菌效果达到99.999%，提供第三方报告 13、 不锈钢304内胆，一体式冲压成型，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构，电抛光内胆，方便清洁 14、 底部水库式加湿方式，带有水位监测传感器，实时监控水量，带有缺水报警 15、 箱体前部带有排水孔，排水方便 16、 具有多种故障报警，超温报警，温高温低报警、CO2浓度超标报警、缺水报警、门开报警，有声音蜂鸣报警、屏幕闪烁报警、APP推送报警三种报警方式。 17、 配置大容量数据存储空间，数据可保存15年，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性 18、 标配RS485、选配4-20mA数据接口，可实现多台组网，并能够与计算机连接，实现数据通讯 19、 产品配置2根PT1000高精度传感器，独立监控，相互控制，且具备超温保护功能 20、 具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台培养箱的设置参数和数据等信息复制到其它培养箱 21、 产品可叠放、可选左或右开门，选配三内门或六内门，选配HEPA过滤器 22、 配置35 mm 测试孔 23、 配置远程报警接口，报警内容包括：温度异常，CO2浓度异常等内容，用户可自定义报警限度 24、 标配物联模块，可通过手机、电脑、移动终端查询产品运行状况，报警等 25、 O2模块功能，控制范围1-21% 26、 开门30秒O2恢复至5%仅需8分钟，恢复至1%仅需18分钟 27、 采用氧化锆O2传感器，控制精度0.1%，控制精准，可靠 28、 O2模块选用进口气体电磁阀，噪音小，精度高 | 1
12 | 倒置显微镜 | *1. 光学系统：无限远色差反差校正系统，得到图像具高亮度、高对比度和极好的色差校正，V型光路系统设计，光路传递损失小。 2. 系统具有极好的明场、相差观察功能。 *3. 6V 30W和LED透射光双光源照明系统。 4. 45°双目摄影观察筒，眼点高度360~397mm， 两种观察姿势：站立、坐姿可调； *5、智能关机设计，无人工作时，15min 自动关闭，延长光源使用寿命。 6. 4位物镜转盘。 7. 机械载物台：陶瓷覆涂台面，面积200mm×239mm，载物台高度仅为191mm，为实验台和超净工作室提供了理想的操作空间，如果移除聚光镜，载物台上方可有大于190mm 操作空间。 8. 物镜： 4倍平场消色差相差物镜（工作距离：12cm） 10倍平场消色差相差物镜（工作距离：4.6cm） 20倍长工作距离相差物镜（工作距离：4.6cm） 40倍长工作距离相差物镜（工作距离：2.8cm） 9. 特殊的物镜标示，快速准确判断当前使用物镜和放大倍数 10. 目镜：视野数20，视度可调。 11. 镜架两侧蓝色的发光强度显示 ，使用者从远处就可迅速检查发光强度。 12. 长工作距离聚光镜：NA0.3 。 13. 干涉滤光片一只，相差插件及相差环一套。 14. 相差对中工具和防尘罩。 | 4
13 | 负压吸引器 | 最大真空度： 213 mbar / 80 kPa /600 mmHg 最大流量： 10 L/min 抽液速率： 17 mL/sec 废液瓶: 4L PP瓶 噪音值: < 55 dB | 8
14 | 低速离心机 | 主要技术指标: 最高转速：6500rpm 最大相对离心力：5091×g 最大容量：4×750 ml 转速精度：±10r/min 噪音：≤60dB 转子识别：有 定时范围：1s～99h59min 支持电源：AC 220±22V 50Hz 15A 功率：1500W 配4*750ml水平转子，4*7*50ml，4*5*1l适配器 | 4
15 | 4度冰箱 | 1.产品采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便； 2.产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀。 3.容量：410L | 4
16 | 生物安全柜 | 1.II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环； 2.工作区宽度为4英尺，适合2人操作； 3.双直流风机，实现低噪、节能、高可靠性的需求，同时满足流入气流：0.53±0.025 m/s ，下降气流：0.35±0.025 m/s，接近最佳气流匹配。 4.送风过滤器和排风过滤器均采用进口品牌防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器ULPA，对0.12微米颗粒物过滤效率为99.9995%。洁净度等级10级，使空气更洁净更安全，并且具有过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换。 5. LCD液晶显示屏，可显示下降风速、流入风速、过滤器寿命、紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况； 6. 温湿度传感器及双风速传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测下降风速、流入风速及操作区安全状态； 7.具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警； 8.前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能。可将玻璃门下拉至正常关闭位置以下，便于清洁玻璃门上半部分及其内表面，维持玻璃门良好透光性和清洁度。 9. 安全性能保障：具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统； 10. 智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警、温湿度过高/过低报警、硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警； 11. 防水插座定时专利技术：具有防水插座2个，可实现定时开启/关闭功能，整机具有断电保护功能。 12. 智能恒风速专利设计技术，根据工作区风速气流变化和前窗口流入气流变化，自动调整送、排风机转速，保持工作区和前窗口流入恒定风速；进口风压传感器，实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。 13. 气流阻断专利技术，杜绝防护盲点：对前窗上沿和两侧采用气流阻断专利技术，杜绝安全防护盲点。 14.人性化设计：进风口的提手设计、可拆卸式搁手架，以及人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳。 15. 组合式底架万向脚轮设计、无任何裸露螺纹。 | 8
18 | 水浴锅 | 单列六孔 | 1
21 | 液氮罐 | 容积：50L， 空重：21.5kg ,口径：125mm，高度728mm，静态蒸发率：0.45L/d，静态保存期：110d，方提筒数量：6ea，方提筒尺寸 ：82-84mm，盒子尺寸：76*76 mm,冻存管数量（2ml）875ea, 可选锁盖 | 4
22 | 倒置荧光显微镜 | 1、 一体化荧光主机，整机光路视场数25mm，具有相差、明场和荧光等观察方式，可以扩展DIC、霍夫曼； 2、 Z轴调焦行程12mm，具有载物台限位功能； 3、 左侧光出口100/0分光，成像视野数19mm； 4、 长工作距离聚光镜， 5孔转盘式，数值孔径0.5，工作距离40mm； 5、 载物台： X-Y行程83mm x 127mm，配有万能通用样本夹； 6、 物镜: 5x相差物镜NA=0.12 10x相差物镜NA=0.32, WD=11mm 20x相差物镜NA=0.4, WD=6.9mm,带校正环 40x相差物镜NA=0.60 , WD= 3.3mm，带校正环 7、 长寿命荧光光源，具有25档荧光光强调节； 8、 光陷阱消杂光荧光激发块，具有零像素漂移技术，至少配有DAPI，FITC，RHOD的激发块； 9、 摄像头和显微镜同品牌，像素630万像素，满井电子14000e-，暗电流：2.8 e- ，动态范围：72dB。 | 4
23 | 读板机 | 1.支持板型：6-384板板 2.应用范围：基于四光栅技术：吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移 3.光源：高能氙闪灯光 *4.温度控制：室温+5℃---65℃ 5.温度均一性：± 0.75°C 6.温度准确度：±1℃@37℃ 7.震荡方式：圆周、双圆周（强度和速度可调） *8.检测器：-5℃制冷PMT 9.波长选择：1nm步进 10.检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（所有模式），区域扫描（可达20X20密度/孔） *11、电脑连接方式： 网线（直接接入局域网），允许一台工作站控制多台仪器，同时数据可以存入网络中的任何终端电脑，进行数据共享和分析 12. 吸收光： 12.1 波长范围：230nm-1000nm，1nm可调 *12.2 波长带宽：4.0nm 12.3 波长准确度： ±2.0nm 12.4 波长重复性：±1nm 12.5 光度量范围：0-4.0(OD) 12.6 分光检测分辨率：：0.001OD *12.7 测定准确度：＜±0.010OD±1.0%，0-3.0OD *12.8 测定精确度：＜±0.003OD±1.0%，0-3.0OD 12.9 杂散光： ＜0.05%@230nm 12.10光程校正技术：配有光径（998nm）传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化 13.荧光强度： 13.1 荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测 13.2 波长范围： 250nm—850nm，1nm可调 13.3带宽：(EX)15nm； ( EM)25nm 13.4 动态学范围：>6个数量级 13.5灵敏度(优化)： < 1pM荧光素，96孔板顶读；< 2pM荧光素，96孔板底读；< 1pM荧光素， 384孔板顶读；< 2.5pM荧光素，384孔板底读 14.化学发光： 14.1化学发光检测支持：微孔板顶部检测 *14.2波长范围：300nm—850nm，1nm可调 *14.3动态学范围：>7个数量级 *14.4 灵敏度（辉光）： < 2pM ATP 96孔板，< 4pM ATP 384孔板 14.5 灵敏度（闪光）： <20amol ATP 14.6 孔间干扰：<0.1%，白色96和<0.2%，白色384孔板 *15. 近场芯片感应通讯和身份识别功能（NFC） 配备用户身份识别卡，内置感应芯片，使用前用户只需进行识别卡扫描，仪器即会自动识别用户身份，进入到该用户的个性化界面，调出所有此用户账户下的已建立的程序，然后点击运行即可，达到无纸化化的仪器登记使用管理。 16. 仪器主机USB插口可数据输出：支持 *17. 仪器主机面板具有嵌入式大屏幕触摸屏：支持 无需电脑，直接使用在线触屏，即可进行程序、参数设置、读板、存储数据（至USB或网络路径）、数据展示和浏览；同时机器内置培训视频可在线可调用观看； 18. 可选配注射器模块： 18.1 注射器通道：内置双通道 18.2 支持的模式：ABS, FI和Lumi 18.3 分液准确性：± 5%@100 µL 18.4 分液精确性：2% cv@100 µL *18.5 死体积：管路体积: 250 µL；回流死体积：< 10 µL 19 软件 19.1 SoftMax Pro数据分析软件可自动进行数据的运算及存储； *19.2 可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，≥23种曲线拟合方式； 19.3完成自编公式和程序的存储及运行； 19.4仪器的各种功能均可通过计算机控制完成； *19.5软件能完整独立完成生物相对活性分析和平行性分析，结果符合中国药典2020版要求； 19.6 数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能，支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一protocol 19.7数据导出格式：excel、TXT和XML 20．配置： 20.1 多功能酶标仪主机1台：含紫外-可见光吸收模块、荧光功能（含底读和顶读）模块、化学发光功能模块，触摸屏 20.2 NFC近场通讯芯片 1套 20.3 SoftMax专业分析和控制软件 1套 20.4数据分析电脑 1台 21.整机质保二年，质保期内免费维修、更换配件。卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。承诺在接到用户报故的24小时工作时间内，做出反应进行维护或维修。 22. 提供生产厂家针对本项目的授权原件。 23. 技术资料 详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料 | 1
24 | 扩增PCR仪（3槽） | 1．*样品容量：2个反应模块（A和B），48x0.2ml，可使用标准规格48孔板（6x8） 2．耗材类型：可使用0.2ml单管、八联管、48孔板等 3．*反应体系：1-50µl（推荐10-50µl） 4．*内存存储可达4.6Gb，同时可外接USB设备无限拓展存储空间 5．*可将用电功率降至1瓦 6．最大升降温速度：4℃/秒，平均升降温速率3℃/秒 7．温控范围：4 -100℃ 8．温度准确性：±0.2℃ 39．*温度均一性：±0.4℃（达到设定温度10s后） 10．热盖的可调节温度控制范围为 30 至 110°C 11．*动态温度梯度功能：每个反应模块均可同时运行8个不同的温度；梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃；梯度温度孵育时间：相同 12．噪音级别：50–70 dB（稳定运行时） | 1
25 | 荧光定量PCR仪 | 1.样品容量：96×0.2ml，可以使用单个反应管，8联反应条，96孔反应板； 2.样品反应体积：至少1-50µl，可以做5ul反应体积的定量PCR实验； 3.最大升降温速度：≥4.8 ℃/秒； 4.温度准确性：≦±0.2℃； 5.温度均一性：≦±0.3℃； 6.温度控制范围：4-100℃，反应模块带制冷功能，反应结束后可以进到4℃保存样品； 7.具有动态温度梯度功能：在 PCR 热循环程序的任何步骤，都可以设定启动温度梯度功能，整个反应模块可覆盖最大 24℃的温度范围； 8.温度梯度可操作温度范围：30-100℃； 9.激发光源：至少3组独立带滤光片LED灯，分别激发不同荧光通道； 10.荧光激发通道≧3通道，含有3种不同的激发波长，有3个激发光滤光片，通道1：450-490nm；通道2：515-535nm；通道3：450-490nm；检测通道的滤光组合能以最大效能激发和检测特定的染料； 11.需配备专门的FRET荧光检测通道，用于单色荧光能量共振转移实验； 12.荧光检测器：至少3个独立的检测器，3种不同的发射检测波长，通道1：515-530nm；通道2：560-580nm ；通道3： 560-580nm；独立检测器分别检测不同荧光通道，避免荧光交叉干扰； 13.荧光检测模式：顶部逐孔扫描检测方式，逐一激发和检测各反应孔的荧光信号，避免了多孔同时检测时交叉串光导致的假阳性产生，快速扫描时间≦3秒； 14.提供多重相对定量的分析方法，包括EΔCq法、EΔΔCq法、多内参校正法、扩增效率校正等； | 1
26 | 超声破碎仪 | 功率：10-900W连续可调 破碎容量：0.1-600ML(需选配相应的变幅杆) 显示方式：真彩电容触摸屏显示 单次超声时间：0.1-99.9S 单次间隙时间:0.1-99.9S 总时间（超声+间隙）:1-99H59M59S 频率范围:20-25KHz 温控范围:0-100度（可选配低温恒温） 报警功能:温度、时间、过载、空载、超温 随机变幅杆:Φ6(mm) 可选配变幅杆:Φ2、3、6、8、10、12、15(mm) 数据储存:20组 电源（可选配110V):220V/110V/ 50Hz/60HZ 仪器尺寸（深*宽*高）:410*225*290（mm） 控制方式:单片机+TFT触控 可选配功能:电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 有语音报警和提示功能 | 1
28 | 高速离心机 | 1、 最高转速：≥ 29000rpm 2 、最大离心力：≥100000×g 3、最大容量（角转头）：≥6×1000mL 4 、温度设定范围：-20℃至+40℃，温度精准度±2℃；最高转速下可保持4℃离心， 5、加减速控制：9级加速, 9级减速 6 、转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，卡扣式转载转头 7、控温系统：具有预冷系统，无氟制冷，具有离心腔智能真空系统，热输出＜2.0kw 8、 生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，所配置转头盖子提供经第三方认证的证书 9、安全系统：Auto-ID瞬时转头自动识别功能；具有自动门锁，转子不平衡检测；超速和超温保护停机功能 10、 噪音：＜59dBa | 1
29 | 冷冻干燥机 | 1、集冰量4.5L，除水量2L/24小时，冷阱体积：10L 2、 环氧树脂涂层钢柜、直立式不锈钢冷阱， 3、1/3马力的大容量无氟制冷系统，可制冷使冷阱温度低至-84摄氏度 4、冷阱水分报警连锁装置，可在冷阱未完全干燥时阻止冷阱和真空启动 5、LCD显示温度和真空度，可用mBar,Pa,Torr显示系统真空度, 并在三种单位间自由切换，可以用℃和°F来显示，真空度从1. 5mbar至最低真能空度之间任意可调； 6、多点LED形成波形，根据其亮的点数可远距离知晓真空度和温度 7、9英寸长的冷凝排水管可从侧面除霜 8、作为标准配置，提供一根3英尺长，3/4"内径真空管和两个管箍 9、CE Mark on all 230V, 50Hz models 10、真空泵：抽气量117L/min。极限真空度2*10-3 mbar 11、压盖干燥室能够对血清瓶进行自动压盖 | 2
30 | 4度双开门冰箱 | 1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃； 2、有效容积＞260L 3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃； 4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警； 5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口； 6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； 8、宽电压带，适合187~242V电压下使用； 9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，真正完全绿色环保； 10、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度； 11、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易于清洁； 12、箱体背板采用镀锌钢板，更坚固，更安全； 13、85mm以上厚度的超厚保温层，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计，更好的保证保温节能效果； 14、门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管理，更安全； 15、7个独立塑料抽屉设计，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去，既方便用户存放物品使用，又能分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响； 16、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定； 17、优化系统与结构低噪音设计，运行噪音＜35dB； 18、可选配USB接口或RS485； 19、产品具有医疗器械注册证； 20、产品具有CE认证。 | 8
31 | 负20度冰箱 | 1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃； 2、有效容积＞260L 3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃； 4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警； 5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口； 6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； 8、宽电压带，适合187~242V电压下使用； 9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，真正完全绿色环保； 10、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度； 11、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易于清洁； 12、箱体背板采用镀锌钢板，更坚固，更安全； 13、85mm以上厚度的超厚保温层，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计，更好的保证保温节能效果； 14、门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管理，更安全； 15、7个独立塑料抽屉设计，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去，既方便用户存放物品使用，又能分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响； 16、测试孔设计，方便用户测试使用； 17、平衡阀设计，轻松开门； 18、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定； 19、优化系统与结构低噪音设计，运行噪音＜35dB； 20、可选配USB接口或RS485； 21、产品具有医疗器械注册证； 22、产品具有CE认证。 | 10
32 | 摇床 | 振荡频率：40～300r/min 最多可放置三角烧瓶夹数量（单层） 50(ml):29个/100(ml):18个/250(ml):11个/500(ml):7个/1000(ml):4个 振幅：20mm 控温范围：4～65℃ 温度分辨率：0.1℃定时范围：0～5999min托盘尺寸：400*340大屏幕液晶显示屏，菜单式操作界面，简单易懂。 顺应世界环保潮流，全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面。 大屏幕钢化隔热观察窗，即清晰地在仪器运行观察样本的状态同时具有良好的隔热效果。 多种专用摇架和夹具可供选择，摇架和夹具更换非常简便，大大提高了工作效率。 箱体内胆、振动台面和搁板均采用304不锈钢材料，便于清洗。 箱体左侧配有直径为25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线。 | 10
33 | 台式高速离心机 | 1.主要技术指标 LCD液晶屏显示，所有参数同屏显示，一目了然。 旋钮加按键操作模式，设置参数操作简单 程序快速存储，一键调用，可存储99个程序。 * 抗震门锁，紧急开锁时可实现自动停机保护。 配备多种转子，可满足不同的离心需求。 * 采用陀螺仪振动传感器检测实现不平衡保护，保证离心安全可靠。 * 转子自动识别技术，锁定最高转速，防止错误操作。 *三层安全防护，内置全封闭钢结构防护层，保障离心安全。 *转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警、等多种功能。 风冷设计，高效主动换热，保护样本安全。 配备紧急开锁功能，防止样品在断电状态下不能紧急取出。 采用进口电机，性能稳定； 采用316不锈钢内胆，防腐蚀； * 最高转速：16500 rpm * 最大离心力：25872×g * 转速精度： ±10 rpm 定时范围：1s-99h59min 噪音：≤58 dB(A) 电源： AC220V 50/60Hz 功率：230 W 重量：18 kg 外形尺寸（长×宽×高）：375×270 ×252 mm 2.基本配置 主机1 套 4种转子选择，容量：24 x 1.5/2.0 ml；24x1.5ml生物安全转子；12x5ml生物安全转子；4×8×0.2ml PCR转子 必配的附件、配件、专用工具、说明书等； | 6
34 | 冰冻台式高速离心机 | 1.冷冻型，温度-9~+40℃,1℃递增 2.最高转速14800rpm，最大离心力21000xg 3. 减速/加速速率 (≈12 seconds) ，用更少的时间离心更多的样品 4. 时间设置：1~99min，1分钟递增 5. 离心模式：快速离心和连续离心 6. 转头配置 标配24×1.5/2.0ml转头，生物安全转头，提供HPA第三方生物安全证书 7. 直观的控制键及明亮醒目的显示面板使操作更简单 8. 安全性能 自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护 9.可选配PCR 8×8 联管转头、10×5 mL 转头带ClickSeal 防生物污染密封盖 | 4
35 | 冰冻台式高速离心机 | 1. 用途：主要用于DNA，蛋白等生物活性物质离心分离。 2. 工作条件：常规实验室,室温条件。 3. 主要技术指标 *7寸多点触控液晶屏，可带手套直接操作。 *智能多级多用户独立管理系统，各用户独立密码保护，各用户独立程序数据分开管理。 *菜单式程序库，方便保存、调用；程序库存储不限量。 可单独查看运行记录，单条运行记录曲线可直接放大，全程掌握运行状态。 *电子水平仪辅助安装调平，安装方便更简单。 *提前预约功能，可根据工作日自由设定，如同闹钟模式到达设置时间自动进入制冷状态。 系统电子说明书，随时查阅，永不丢失。 超低重心设计整机高度仅25cm，操作更舒适。 *陀螺仪动态平衡自动实时监测，保证离心安全。 *转子唯一身份ID技术，实现放入式静态识别；转子使用寿命智能统计。 USB插口，实现运行数据可直接导出。 *进口变频压缩机、进口变频风机，双变频制冷系统，从室温降温到4°C实现5分钟快速响应，省时节能。 *自动感应门锁，螺纹拉紧，轻松关门，安全有保障。 *转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警、等多种功能。 转速、离心力、时间和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值。 计时方式：启动计时和到转速计时可选。 快速预冷功能：可在无样品情况下,将转子和整个腔体迅速降到设定温度。 瞬时离心功能：满足短时自由离心需求。 系统智能节能功能：无工作自动进入最低功耗待机，节能降耗。 采用进口品牌无碳刷变频电机，免维护。 CE认证 具有医疗器械备案证。 采用316不锈钢内胆，抗腐蚀； *最高转速:16,500 rpm *最大相对离心力:25,872 x g *转速精度：±10rpm *加速时间:22s *减速时间:32s *定时范围:1秒－99小时59分59秒。 温度范围：-20～40℃ 温度精度：±2℃ 噪音：≤52 dB 电源:220 V / 50 Hz 功率：480W *尺寸 (宽×深×高):340×625×248 mm 净重:34kg 4. 基本配置 主机1 套 4种转子选择，容量：24 x 1.5/2.0 ml；24x1.5ml生物安全转子；12x5ml生物安全转子；PCR转子 必配的附件、配件、专用工具等； | 6
36 | 通风橱 | 1500*800*2350 | 2
37 | WB电泳电源 | 1、体积小巧，可以叠放 2、良好的安全性能，具有空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；过压保护 3、★电源电压范围：10～300V 4、★电源电流范围：4～400mA 5、电源功率：1～75W 6、电源可恒压、恒流输出 7、时间设定：1～999min 8、可同时输出4组电源 9、★安全标准：通过最严格的国际安全标准—EN-61010、 CE 10、具有断电后自动恢复功能 配置：基础电泳议电源1 台、电源线1根、使用说明书1册 | 8
38 | WB电泳槽 | 1、★使用2 个电泳模块，电泳槽可同时进行1-4块凝胶电泳 2、预制胶大小：≧8.3X10cm 3、凝胶厚度可选择：0.75mm，1mm，1.5mm 4、★加样梳可选孔数：5孔（宽度≧12.5mm）、9孔（宽度≧5mm）、10（宽度≧5mm）、15孔（宽度≧3.3mm） 5、★1.0mm，10孔加样梳每孔最大样品体积≧44µl 6、玻板大小(WxL)：短玻板:≧10.1x7.3cm；带封边垫条的长玻板:≧10.1x8.2 cm 7、2块胶缓冲液总体积：≦700ml 8、4块胶缓冲液总体积：：≦1000ml 9、典型SDS-PAGE运行时间：35-45min（恒压200V） 10、★长玻璃板具有永久固定的封边垫条，保证玻板精确对齐，防止漏胶 11、★带有封闭凸轮的制胶框确保在任何水平面上精确对齐 12、标有厚度和孔数的玻板和加样梳便于识别 13、灌胶架上的弹簧杠杆可再橡胶衬垫上形成良好的密封性，无需用琼脂糖密封 14、★具有上样引导装置，防止泳道遗漏上样或重复上样 配置：小型垂直电泳槽1套，配置包括：缓冲液槽1个，带电源线的盖子，电极芯，固夹框和缓冲液挡板；玻板1盒内外玻板各5块( 厚度0.75 mm或者1mm可选)，封边垫条厚度0.75mm或者1mm可选；10孔梳子五把( 厚度0.75 mm或者1mm可选)；灌胶架两个，含4个软橡胶密封衬垫；制胶框四个；上样引导装置1个 | 16
39 | WB转膜槽 | 1、最大凝胶尺寸：7.5×10cm 2、★转印槽能容纳2个凝胶支架转印夹，1小时内可同时转印2块7.5×10cm凝胶 3、缓冲液要求：≦1.2升 4、★电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 5、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程凝胶的方向正确 6、★内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量 7、可与垂直电泳槽的缓冲液槽和盖兼容 配置：小型湿法转印模块1套、凝胶支架转印夹2个、电转印模块1个、冷却装置1个、纤维垫4块 | 16
40 | 核酸凝胶电泳仪电源 | 1、★输出电压：5-250V 2、★电流：0.01-3 A 3、功率：1-300 W 4、输出类型：恒压、恒流或恒功率 5、有暂停、继续功能 6、有断电后自动恢复功能 7、★输出插孔：4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 8、时间控制：≥99小时 9、★安全标准：通过EN-61010，CE标准 10、16字符×2行液晶显示屏，可编程 11、可编程方法：1个方法最多3个步骤 | 4
41 | 核酸电泳槽 | 1.技术规格 1.1凝胶面积（W×L）：120×120、120×60、60×120、 60×60（mm） 1.2 样品通量：（1.5mm厚）1、2、3齿；（1.0mm厚/1.5mm厚选配）6、8、11、13、18、25齿 1.3 缓冲液容积：～550（ml） 1.4 外形尺寸（L×W×H）： 300×160×75（mm） 1.5 净重：1.1（kg） 2.性能特点 2.1 采用进口高透明度PC材料，一次注塑成型； 2.2 双色上盖可供选择，开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全； 2.3 托盘具有把手设计，保证操作过程的安全； 2.4 托盘具有防漂移功能，有效防止条带弯曲； 2.5 托盘具有加样背景色设计，方便加样； 2.6 安全开盖按钮设计，方便上盖的开启； 2.7 配备专用制胶盒； 2.8 配备水平调节功能； 2.9 可拆卸电极架，使电极的维修及更换更加方便、快捷、安全。 3.产品用途 3.1适用于DNA的检测和分离，并且用于测试分子量 | 16
42 | 负80度冰箱 | 1、温度范围-10°C～-86°C可调节，适用范围在-40°C～-86°C 范围，控温精度0.1℃。 2、微电脑控制， 10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能； 3、温度异常时，液晶屏主页面温度显示红色提醒； 4、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色； 5、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警； 6、具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP短信推送报警（选配）； 7、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护； 8、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； 9、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； 10、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g； 11、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）； 12、进口品牌压缩机，2个压缩机，整机稳定运行功率≤1000W; 13、25℃环温时，耗电量应≤10Kw.h/24h； 14、箱内温度均匀性要求，25℃环温，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于10度； 15、25℃环温，设定-80℃，降温速度≤6.5小时； 16、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）； 17、4 个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好； 18、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm； 19、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快； 20、 节能风机，智能控制风机开停，高效节能。 21、 低噪音，整机运行噪音低于60分贝； 22、 具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。 23、具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 24、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。 25、电脑板配置大容量存储空间，实时保存箱内温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性； 26、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯； 27、选配温度记录仪，单独从箱内采集温度； 28、选配物联模块,手机下载bio-link APP实时监控冰箱运行状态; 冰箱报警信息和事件记录会同步短信和APP推送； 29.具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公； 30、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等； 31、具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱； 32、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档； 33、25℃环温，冰箱断电，箱内温度从-80℃至-50℃，大于210min； 34、冰箱内有效容积＞726L，整机装箱量（2ML冻存管容量）50000份样本； 35、标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理； 36、选配可升降托盘，在冰箱存放样本时可进行临时存放； 37、可对液晶屏程序进行远程升级； 38、物联后台具备大屏展示功能，可对冰箱进行集中管理； 人性化设计文件夹和置笔盒，方便用户临时存放资料； | 8
43 | 冰冻切片机 | 1.中文彩色触摸屏 2.配置主动制冷的刀架，并且温度可调，温度范围-5～-35℃， 3.样品头独立制冷10～-50℃，确保持续稳定地样品制冷 4.刀架步进马达进样，确保进样的精确性 5.可存储≥3个常用的切片程序，针对不同组织设定刀架、样品头温度 6.速冻台≥19个位点，至少包含1个半导体制冷位点，最低制冷可达-60℃ 7.照明装置位于玻璃窗上，实现全方位无死角照明，照明亮度和角度可调 8.切片厚度：0.5～500μm 0.5 – 2 μm步进0.5 μm 2 μm – 10 μm 步进1 μm 10 μm – 20 μm 步进2 μm 20 μm – 50 μm 步进5 μm 50 μm – 100 μm 步进10 μm 9.修块厚度：5～500μm 5 – 10 μm步进5 μm 10 μm – 100 μm步进10 μm 100 μm – 200 μm 步进20 μm 200 μm – 500 μm 步进50 μm 10.水平进样行程：≥48mm，有剩余进样提示功能 11.样品头垂直形成：≥64mm 12.样品头X/Y轴7°定位，Z轴360°旋转定位 13.标配电动切片，有四种电动切片模式：单张切片，间隔切片，自由设置片数切片和连续切片电动切片时，切片速度0-256mm/s可调。 14.标配操作台高度调节功能，高度差≥30cm | 1
44 | 石蜡切片机 | 1.手轮轻，扭矩≤25 N·m，更轻松，更省力 2.切片方式：电动进样，手动切片 3.刀架双导轨设计，固定更稳定； 4.W型弧形废屑槽，便于清洁切片废屑； 5.电动步进马达进样，粗进样速度≥3档，最慢≤400μm/s，最快≥1200μm/s。旋钮控制进样速度、切片/修片厚度选择，减少操作人员手摇劳损，操作更加简便； 6.配置样品XY轴定位旋钮，并位于左侧，方便调节；7.样本头垂直行程≥72mm； 8.本头水平行程≥28mm； 9.X/Y轴8°样本定位，Z轴360°旋转定位 10.配置切片位置记忆功能 11.配置切片计数和切片厚度总计功能； 12.切片范围0.5-100μm； 0.5 – 5 µm，增量 0.5 µm 5 – 20 µm， 增量 1 µm 20 – 30 µm，增量 2 µm 30 – 60 µm，增量 5 µm 60 –100 µm，增量 10 µm 13.修片范围 5 – 500 µm 5 – 30 µm，增量5 µm 30 – 100 µm，增量10 µm 100 – 200 µm，增量20 µm 200 – 500 µm，增量50 µm 14.最大样本尺寸：≥68 x 50mm 15.回缩值：≥40 µm 16.可选配升级配置同品牌的切片转移系统和样品头冷冻装置 | 1
45 | 石蜡包埋机 | 1、本机为分体式，液晶显示，中文菜单。冷台可以任意放右或放左，美观大方，方便实用。 *2、电脑全自动控温，温度控制精度高。可根据操作者需求设定一周的工作时间，能设定自动开、关机时间。 3、五个制热点：大容量蜡箱、左右预热箱、工具台、热板。 *4、加热点采用浇铸热板加热，加热系统免维护。取代落后的电阻丝、电热管等加热方式，克服了易熔断、易起火等弊端。 *5、设有四重温度安全保护：⑴电脑自动控温；⑵继电器监测控温，有超温现象自动断电；⑶三小时不操作系统自动关闭加热系统，安全可靠；⑷熔蜡温度的设定温度范围为安全温度：0-85℃。 6、出蜡装置方便，用手拿包埋模轻轻后碰，流蜡开关开启，蜡流入包埋模。双手随意操作，无须手拧脚踏。精密控制部件，无跑蜡漏蜡之忧，出蜡方式简单好操作。 7、残蜡回收装置，工作残蜡自动回收。 8、出蜡口处有蜡液过滤装置，避免有杂质混入组织块，影响切片质量。 9、注蜡嘴处有照明灯，可在足够亮度下，调整标本的位置。 热台技术参数： 1、熔蜡温度设置：0℃~85℃任意设定（安全温度） 2、熔蜡箱容积：4000ml/6000ml（可选） 3、双预热箱尺寸：均为260×150×45mm 4、工作台温控：室温~85℃ 5、工作方式：只需手动，就能满足工作需要，无需脚踏，简单方便。 6、外型尺寸：500×520×360mm，重量25kg，功率1000VA. 三、冷台特点 *1、冷台设置： 冷台与热台分别独立控制 *2、制冷速度快，20分钟内即可进行蜡块组织的冷却。 3、冷台台面：冷台、热台均有塑质边框，避免冷热刺激。 四、冷台技术参数： 1、温度设定范围：-5—-40℃； 3、可摆放数量：70个包埋模. | 1
46 | 烘箱 | 电源电压:AC220V 50HZ 控温范围:RT+10～200℃/RT+10～250℃ 恒温波动度:±1.0℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度均匀度:±3%（测试点为100℃） 工作环境温度:+5～40℃ 输入功率:2050W 容积:136L 载物托架（标配）:2块 定时范围:0～9999min | 1
47 | 正置显微镜 | 1、光学系统：采用无限远色差校正光学系统； 2、观察筒：铰链式双目镜筒，30度º倾斜，瞳距调节范围55-75mm； 3、目镜：10X目镜，目镜具有防霉处理，高眼点设计、目镜视度可调节±5°； 4、 物镜：无限远平场消色差物镜EC Plan 4X/0.1 WD≥15mm、EC Plan 10X/0.25 WD≥15mm、EC Plan 40X/0.65 WD≥0.6mm、EC Plan 100X/1.25（油） WD≥0.15mm，物镜具有防霉处理，采用无铅环保材质； 5、转换器：内倾斜、内定位四孔转换器； 6、 载物台：硬膜涂层表面防腐、耐磨，活动范围为X轴向76mm×Y轴向50mm，最小读数值0.1mm，并有左/右手操作两种载物台供选择； 7、调焦机构：粗微调同轴，V型三角导轨，具有过载保护装置，调焦范围≥25mm，微调格值最小格值：0.002mm。传动机构采用全金属的齿轮、齿条，确保传动机构的稳定性和使用寿命； 8、聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A.1.25；齿轮齿条升降，预留相衬、暗场插口；推入相衬插片，就可满足10X、40X简易相衬观察，也可升级暗场观察； 9、 照明系统：透射照明3W LED光源与6V30W 卤素灯光源可以直接互换，照明系统采用模块化设计，更换简单易操作； 10、带有电源线存绕夹，电源线不再拖拉，保持整洁及便于搬运便于存放使用后的电源线； 11、 质量标准；须有“国家光学仪器质量监督检验中心出具的相关检测报告”查验；需满足重要指标如下： （1）齐焦性：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.015mm； （2）转换器定位稳定性≤0.006mm； （3）载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.003mm； （4）10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.06mm； （5）微调结构空回须≤0.005mm （6）零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.11mm； （7）带有光源的仪器操作部位温度与室温之差≤8.5℃； | 2
48 | 正置荧光显微镜 | 1、大于6孔电动物镜转盘。 2、宽视野三目镜筒，FOV≥25mm； 3、物镜： 5X , NA≥0.12, 10X , NA≥0.25,20X NA≥0.40,40X, NA≥0.65, 100X，NA≥1.25； 4、长寿命荧光光源，一共25档荧光强度调节； 5、具有适合DAPI、FITC、RHOD的荧光滤块，荧光零漂移，保证多色荧光叠加的准确无误； 6、显微镜同品牌摄像头，像素：≥630万像素，满井电子≥14000e-，暗电流≤2.8 e-； | 1
49 | 体式荧光显微镜 | 1、连续变焦显微镜，变倍比20.5：1，在1X物镜时的放大倍数7.8x – 160x放大倍率倍； 2、整体光路复消色差设计，最高分辨率1050LP/mm； 3、全复消色差1X物镜Planapo,数值孔径0.175；工作距离61.5mm,分辨率525 Lp/mm； 4、电动荧光转盘，三光路荧光光路，有效消除杂散光； 5、具有复合光学技术，能实现高分辨率和大景深的完美结合，在高分辨同时有长工作距离； 6、内置可调的带编码双光阑，调节图像的景深和对比度; 7、目镜：10×宽视野目镜，视野范围23mm 8、配有落射光照明装置光源、透射光照明装置光源，具有明场，暗场，带浮雕对比模式； 9、长寿命荧光光源，配有红、绿、蓝三色荧光滤块； 10、摄像头和显微镜同品牌，像素630万像素，满井电子14000e-，暗电流：2.8 e- ，动态范围：72dB | 1
51 | 冰冻高速离心机 | 1. 工作条件: 常规实验室,室温条件。 2. 主要技术指标 *7 寸多点触控液晶屏，可带手套直接操作。 *智能多级多用户独立管理系统，各用户独立密码保护，各用户独立程序数据分开管理。 *菜单式程序库，方便保存、调用;程序库存储不限量。 可单独查看运行记录，单条运行记录曲线可直接放大，全程掌握运行状态。 *电子水平仪辅助安装调平，安装方便更简单。 *提前预约功能，可根据工作日自由设定，如同闹钟模式到达设置时间自动进入制冷状态。 系统电子说明书，随时查阅，永不丢失。 陀螺仪动态平衡自动实时监测，保证离心安全。 转速、离心力、时间和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值。 计时方式:启动计时和到转速计时可选。 快速预冷功能:可在无样品情况下,将转子和整个腔体迅速降到设定温度。 瞬时离心功能:满足短时自由离心需求。 系统智能节能功能:无工作自动进入最低功耗待机，节能降耗。 *转子唯一身份 ID 技术，实现放入式静态识别;转子使用寿命智能统计。 USB 插口，实现运行数据可直接导出。 *自动感应门锁，螺纹拉紧，轻松关门。 采用进口品牌无碳刷直流变频电机，免维护。 具有医疗器械备案证。 *转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒 报警、等多种功能。 具有 9 级加速, 10 级减速。 门盖采用进口品牌气杆，开关门省力。 采用进口压缩机与进口风机。 采用 316 不锈钢内胆，抗腐蚀; *最高转速:18,500 rpm *最大相对离心力:30,130 x g *转速精度:±10rpm 最大容量:6x100ml *定时范围:1 秒-99 小时 59 分 59 秒。 温度范围:-20~40°C 温度精度:±2°C 噪音:≤65 dB 电源:220 V / 50 Hz 功率:600W 3. 选配转子 角转子:12x1.5/2ml;24x1.5/2ml;30x1.5/2ml;48x1.5/2ml ;18*5ml;12x10ml;12x15ml;6x50ml(圆底); 6x50ml(尖底);6x100ml;12x8x0.2ml;18*15ml;6*15/50ml; 水平转子:4x1x50ml;4x2x15ml;4x5x10/7/5ml;2x96x0.2ml 酶标板;2x21x1.5/2ml;2x24x0.5ml; | 1
54 | 厌氧培养箱 | 该产品由恒温培养箱，厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统、箱架、瓶架、 熔蜡消毒器等部分组成。 配合使用不同成分的混合气体，可分别形成稳定的极端厌氧、微需氧、低氧 环境，灵活营造不同的微生物培养使用环境。 采用微电脑智能 PID 温度控制器，能准确反映及控制培养箱内温度。 箱内装有紫外线杀菌灯。 恒温培养箱内箱材质 SUS304 不锈钢。 操作室、取样室前窗采用耐冲击特种透明玻璃板制成，操作时使用专用手套 可靠舒适、灵活、使用方便 操作室内备有特殊接种棒灭菌器、熔蜡消毒装置、除氧催化器。 技术参数： 培养室温度范围：RT+3℃ ~60℃ 温度均匀度：≤ ±1℃ 温度波动度：≤ ±0.3℃，厌氧等级：操作室含氧量≤ 1% 取样室形成厌氧状态时间：≤ 5 分钟 取样室形成厌氧（微需氧）方式：真空 + 气体置换式（99.99% 氮气或氢气 5% 二氧化碳 10% 氮气 85% 组成的混合气） 操作室形成厌氧状态时间：≤ 1 小时 操作室形成厌氧（微需氧）方式：真空 + 气体置换式（99.99% 氮气或氢气 5% 二氧化碳 10% 氮气 85% 组成的混合气） 操作室厌氧环境维持时间：在停止补充微量混合气体的情况下＞ 12 小时 | 1
55 | 生化培养箱 | 产品特点： 1、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。 2、国际品牌压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。 3、微电脑温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 4、循环风扇速度自动控制，避免了试验过程中由于速度过快而导致样品的挥发。 5、设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。（选配） 具有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配） 控温范围：0~60℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：高温±0.5℃，低温±1.0℃ 温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃） 电源电压：AC220V 50HZ 工作环境温度：+5~30℃ 输入功率：500W 载物托架（标配）；3块 定时范围;0~9999min | 2
56 | 高压灭菌锅 | 1.★具有国家规定的压力容器证书与医疗器械证书、容积：24L 2.★实行微电脑智能控制系统：采用“LED”数显运行工作循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机； 3.★安全联锁装置：采用电子与机械互动的安全控制结构，确保锅内有压力时联锁装置自动 锁紧锅盖，避免了误操作或使用不当而产生的不安全因素 4.★ 锅盖启闭装置：采用移位式快开盖结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧 5.预置程序：可预置固定程序分别针对液体、固体的灭菌 6.记忆储存系统：可储存上次灭菌程序，便于二次操作 7.★操控台动态：数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示 8.★安全装置：联盖联动装置、电控式超温过压保护系统、防干烧功能、机械式安全泄压阀、过流短路保护系统、漏电保护装置。 技术参数 1.配置：自控型 2.★主体材质/锅体壁厚 不锈钢/2.0mm 自动排放冷空气、双刻度读数压力表 3.容积/毛重 24L/24kg 4.电压/功率 220V/2KW 7.灭菌室容积（直径×高度）mm 280×495 8.使用容积（直径×高度）mm 269×330 9.时间设定范围 0-999min 10.额定工作压力0.142Mpa 11.灭菌温度设定范围 50-126℃ | 2
57 | 烘箱 | 1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。 2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，提高工作室内温度均匀度。 4、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 6、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配） 7、可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配） 电源电压:AC220V 50HZ 控温范围:RT+10～200℃/RT+10～250℃ 恒温波动度:±1.0℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度均匀度:±3%（测试点为100℃） 工作环境温度:+5～40℃ 输入功率:2050W 容积:136L 载物托架（标配）:2块 定时范围:0～9999min | 4
58 | 纯水仪（分析级） | 1.超纯水、纯水一体机；2产水流速30L/h,3电导率≤0.1us/cm@25℃ | 1
59 | 纯水仪（普通级） | 1）电源:220V/50HZ 200W；环境温度:5-40度；湿度:10%-80% 2）进水水源：城市自来水，TDS<400ppm，水温5-40℃，水压0.15-0.4MPa 3）造水速率：≥20L/h，取水速率：1-1.5L/min 4）出水水质：（两种水质） III级纯水：电导率<5μs/cm@25℃；符合中国GB6682-2008的III级水标准和ASTM CAP NCCLS标准； I级超纯水：比电阻达到18.25MΩ.cm@25℃；符合中国GB6682-2008的I级水标准和ASTM CAP NCCLS标准； 总有机碳<10ppb，微生物<1cfu/ml 热源含量:<0.005EU/ml，微粒(大于0.22μm)含量：＜1/ml 吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001，可溶性硅［以(SiO2)计］：＜0.01ppm 重金属含量(ppm.max):＜0.01 | 1
60 | 防火防爆试剂柜 | 1、有效容积：箱内有效容积≥310L； ▲2、温度控制: 箱内温度0℃～19℃，微电脑控制，可在3℃～16℃范围内任意调整设定温度，满足多温度段的存储要求；实时显示箱内温度，温度显示精度1℃；产品温度控制具有密码保护功能，输入密码才能进入系统查看并更改参数，保护参数不能随意更改，并可一键查询箱内实际温度的最高值和最低值； *3、整体结构：立式，单开发泡门体，采用喷涂钢板箱体和永久防静电塑料板材内胆及门衬，可随意擦拭且永久性防静电，保障箱内无静电火花的产生； 4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供组件铭牌证明； ▲5、防爆类型：箱内防爆，防爆等级：Ex ec ic ⅡC T6 Gc 为防爆II类设备，应用于2区爆炸性气体环境； ▲6、防爆证书：产品具有欧盟ATEX认证证书和国内NEPSI Ex认证证书，安全可靠，权威保证，需提供相关认证报告。 7、为保证产品的质量符合相关要求，制造公司通过ISO9001质量体系认证，ISO4001环保体系认证，国家高新技术企业资质，并具有医疗器械生产许可证，需提供相关认证报告或证书。 *8、为保证产品的信息传输符合保密及安全要求，制造公司通过信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息安全等保三级认证，需提供相关认证报告或证书。 9、制造公司具备完善的售后服务体系，需提供全国商品售后服务达标认证证书（五星级），七星级售后服务体系证书。 ▲10、为相应节能减排、低碳环保，降低后期使用成本，需提供制造公司绿色环保制造相关证明文件 11、安全保障：门体带暗锁，左下角可增加挂锁，保证储物安全，符合五双管理中双人双锁的要求。 12、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀性≤3℃； 13、门体结构：发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门，产品标配助力手把，轻松开关； *14、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、开门报警等； 15、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配4个钢化玻璃搁板，单个承重24Kg以上； 16、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工除霜的烦恼； 17、节能降噪：低噪音，噪音≤41分贝 18、固定移动：配备4个定向脚轮、2个平衡底脚，便于移动且固定方便； 19、过流保护：搭载过流保护器，从源头保护整机电路的安全性； | 3
61 | 保险柜 | 3C认证智能密码保管柜全钢防盗，60CM高 尊宝 【新国标】【人脸识别】毛重：85.0kg | 1
62 | 单道移液器 | （0.1-2.5ul、0.5-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul、0.5-5ml、1-10ml各1支为1套，共计10套） | 10
63 | 冷藏冰箱 | 1、采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积1031L. 2、箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；* ★3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃，用户可自主调整为4℃。* 4、两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度； 5、12层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间； ★6、三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、80%湿度下无凝露；* ★7、玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，避免不必要的加热，降低能耗，日能耗仅为2.4kwh。 8、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧。 9、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）； ★10、进口品牌压缩机, 12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音39dB，安全、节能、可靠* 11、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求； ★12、7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证 温控的准确性；* ★13、箱内设置4个照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。* 14、选配USB接口，可记录十年的温度数据，方便追溯查询； 15、产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 16、可选配RS485, 预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控冷藏箱运行状态. * 17、可选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调 ★18、标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。* ★19、箱内下部可选配2个药筐，提高冷藏箱空间利用率。* 20、双锁结构，更安全、更放心。 21、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。 22、配备价目条，方便标识物品，方便摆放。 23、产品具备医疗器械注册证。 ★24、产品具备第三方性能检测报告。 ★25、产品具备CQC节能环保认证。 ★26、产品具备美国UL能源之星认证。 ★27、产品具备CE/ UKCA/ DIN 13277 认证。 | 2
64 | CryoMill球磨仪 | 1. 可以实现冷冻研磨和常规干磨。 2. 进样尺寸≥8毫米， 3 最终出样尺寸≤5um 4 研磨罐体积≤50mL 5 设备可选配4*5ml研磨罐适配和6*2ml适配器 6 研磨时仪器与液氮罐直接连接，液氮是由一个自动填充系统持续提供的，其液氮量精确到使温度保持在≤-196℃ 7. 电子控制系统：数字显示震动频率，振动频率≥25Hz 8.设备显示屏上的LED灯显示≥6个操作状态（程序设置、循环次数、自动预冷设置、频率、时间、液氮阀门开/关，确保操作正确 9. 粉碎时间设定≥90 min 10 可液氮冷冻研磨的研磨罐材质≥4种：硬质刚, 不锈钢, 氧化锆, 聚四氟乙烯（PTFE） 11 设备可储存程序≥8组 12 设备标配冷凝水收集过滤器 13 设备液态氮供给管的最大压力≥1.5bar 14 设备防护类型：IP30； | 1
65 | pH计 | MV : 范围:(-2000.0～2000.0)mV 最小分辨率:0.1 mV 电子单元示值误差:±0.1%或±0.3 mV PH: 范围:(-2.00～20.00)pH 最小分辨率:0.01pH 电子单元示值误差:±0.01pH 温度：范围:(-5.0～110.0)℃ /(23-230)℉ 最小分辨率:0.1℃/0.1℉ 电子单元示值误差:±0.2 ℃/±0.36℉ | 2
66 | 真空干燥箱 | 技术参数 1、使用温度范围：40℃—200℃；最高温度到达时间：约80分钟； 2、使用压力范围：101—0.1kpa(760-1Torr)； 3、温度波动度：±0.5℃（at 200℃）； 4、外装材料：冷轧钢板、表面耐药品涂装； 5、内装材料：不锈钢板； 6、断热材：玻璃纤维； *7、加热方式：压力槽壁面直接加热； 8、加热功率：2.25KW； *9、观察窗：钢化玻璃+安全保护树脂面板； 10、真空表：指针式-100—0Kpa； 11、真空泵安装室：有； *12、温度控制方式：3段PID分别控制高、中、低温度区域段； *13、运行功能：定值运行、程序控制运行、自动开始、自动停止； *14、程序模式：程序运行3段30步（30步X1、15步X2、10步X3）； *15、附加功能：温度偏差修正功能、停电补偿功能、按键锁定功能； 16、定时：1分-99小时59分或100-999小时50分钟（带定时功能） ； *17、安全装置：故障自我诊断功能（温度传感器异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路）、过温防止器、漏电保护开关、、按键锁定等功能； *18、内部尺寸（宽X深X高）：450mm*450mm*450mm； 19、外形尺寸（宽X深X高）：670mm*669mm*1500mm； 20、内容积：91L； 21、快接式KF25真空法兰接口，连接方便； 22、电源规格：AC220V 50/60Hz ；11A 23、不锈钢冲压网板：2件； 24、重量：约190kg； 25、棚板层数/层间距：4层/105mm； * 26、面板上设置有排气速率调节阀和进气速率调节阀； * 27、当设备产生故障时，仪表会显示相应的故障代码，以便快速找出故障原因； | 2
67 | 迷你离心机 | 适用于：12×0.5/1.5/2.0ml 离心管、 4×8×0.2mlPCR 排管、32×0.2ml 离心管。用户不需要更换转子即可离心多种规格的离心管，方便使用、节省时间。可在运行过程中对转速、时间进行实时调节，满足不同实验需求。 产品特点 1. 独特的转子设计，无需更换转子即能满足不同实验要求 2. 配置LED显示屏，可使用按键对转速、时间进行自由切换设置，控制电机 运行/停止 3. 可在运行过程中对转速、时间进行实时调节，满足不同实验要求 4. 可对转速/离心力的显示进行切换，显示各转速下的相对离心力 5. 上盖采用按钮式卡扣固定，按下按钮上盖自动弹开，操作方便 6. 单独的Quick点动离心按键，可实现快速便捷的瞬间离心 7. 采用声音提示+数码显示对误操作/报警故障进行双重提示，提高操作 安全性 技术参数 1、转速范围：500-12000rpm（以500rpm递增） 2、最大离心力：约 9650×g 3、最大加速时间：12s 4、最大减速时间：18s 5、样品处理量：12×0.5ml/1.5ml/2.0ml 离心管 ;32×0.2ml 离心管；4×8×0.2mlPCR 排管 6、定时范围：1-99m59s（可点动离心） 7、功率：90W | 4
68 | 翘板摇床 | (2)*转速范围：10-70rpm (3)外形尺寸（W×D×H）：345×308×108（mm） (4)混匀方式：摇摆 (5)运行模式：连续操作 (6)输入电源：DC24V 2A (7)*摆幅：10° (8)*最大载重（含夹具）：3kg (9)外壳防护等级：IP21 (10)转速线性无极可调，振荡平稳 (11)采用橡胶底垫；防腐防漏更安全 (12)多种托盘 随心选配，轻松更换 (13)*蜗轮蜗杆减速电机驱动，长寿命，免保养，低噪音 (14)多种托盘 随心选配，轻松更换 | 4
69 | 恒温孵育摇床 | (1)*4.3 英寸高清彩色触摸屏，全透外盖 (2)开盖门保护，硬件超温独立保护 (3)*TFT 显示，可设置转速、温度和时间 (4)*步进无刷电机 免保养长寿命 (5)型号：NS-9 (6)*温度均匀性：≤ ±0.5℃（@37℃） (7)平台尺寸：310 × 310 mm (8)输入电源：AC110-120/AC210-240V (9)温度控制范围：室温+5℃～ 60℃ (10)可装载高度：305mm (11)最大功率：650w (12)*控温精度：≤ ±0.3℃（@37℃） (13)轨道直径：20 mm (14)载重量：5kg (15)温度显示精度 0.1℃ (16)转速范围：50 ～ 300rpm (17)定时范围：1m ～99h59m/OFF为无限长 | 4
70 | 往复式摇床 | (1)多种托盘 随心选配 (2)*转速范围：0-250rpm (4)混匀方式：圆周 (5)运行模式：连续操作 (6)输入电源：DC24V 2A (7)时间：1m-99h59min/0为无限长 (8)*轨道直径：20mm (9)*最大载重（含夹具）：3.5kg (10)外壳防护等级：IP21 (11)转速线性可调，振荡平稳 (12)采用橡胶底垫；防腐防漏更安全； 多种托盘 随心选配，轻松更换 (13)*直流电机驱动；长寿命，免保养，低噪音 | 4
71 | 垂直旋转混合仪 | 1.*可调转速范围：1rpm ~99rpm 2.运转方式：圆周运动 3.定时范围：1min~99h59m 4.输入电源：DC12V 5.功率：12W 6.外形尺寸（W×D×H）：440×135×280 mm 7.净重：2 kg 8.试管夹具自由组合 9.LCD 大显示屏显示所有参数 10.*2个附加自编程序（每个自编程序 6 个波段可编辑） 11.*10 个不同的自带程序（旋转和震动）满足不同的需要 12.*360 度旋转和 0-360 度任意角度震动 13.*任意角度的震动时间和震动速度可调 14.适用于1.5ml~50ml 的离心管、试管 15.可用于冷藏箱或培养箱中 *组装试管无需拆卸旋转夹 含1个支架 | 2
72 | 漩涡混合仪 | 1操作显示方式：旋钮+刻度 2圆周直径：3.6mm 3振荡方式：圆周涡旋 4运行方式：连续运转或点动 5*速度范围：0-2800rpm 6输入电源：AC220V；AC110V：50/60Hz 7功率：60W 8.多种配件可以选择可适用 0.2-50ml 微量管和直径小于 108mm 的试管或小容器。 9振动模块安装方便，产品稳固可靠，偏心轴承设计经久耐用 10电机无级调速，低速平稳，高速强劲 11减震机脚设计，具有良好防震效果，适合高速工作 | 3
73 | 恒温金属浴 | 产品特点 1. 内置5段可编辑程序，方便单独调用或多段链接、循环。 2. 独特的PID温度控制技术，控温精准，线性好。 3. 采用铝合金模块，温度均匀性高，模块更换便捷。 4 LCD 液晶显示，实时显示当前温度，有温度校准功能。 5. 程序运行结束，发出报警提示。 6. 可选的断电恢复功能、开机自动运行功能，满足用户的不同需求。 技术参数 1、控温模式 半导体控温 2、控温范围 室温-30℃ ~100℃ 3、控温精度 ±0.3℃ 4、温度稳定性 ±0.3℃ 5、定时时间 1m-99h59m/0为无限长 6、显示精度 0.1℃ 7、升温时间：≤15min（20°升至100°） 8、降温时间 ≤ 30min 100℃—25℃；≤ 30min (室温降30℃),(环境温度为26℃以下时检测) 9、最高温度 100℃ 10、最大功率130W 13、模块与控制：多种模块可选，直流无刷电机 | 4
74 | 加热磁力搅拌器 | 1.电源：AC100-120V/AC200-240V 50-60Hz 2.*工作盘尺寸 mm：∅ 137 3.定时范围：1m-99h59m 4.搅拌点位数量：1 5.工作盘盘面材料：不锈钢 + 纳米陶瓷 6.*温度范围：室温+5℃ -350℃ 7.*温度稳定度：±1℃ 8.外接传感器接口：PT1000 9.*转速范围：100-1500rpm 10.*最大搅拌量（H2O）：20L 11.搅拌子最长尺寸：80mm 12.可调安全温度回路最小值：50℃ 13.可调安全温度回路最大值：390℃ 17.外观精致美观，TFT 彩屏显示，参数显示一目了然 18.*直流无刷电机免维护，扭矩大，防搅拌子跳动 19.加热台面采用不锈钢纳米陶瓷工艺，耐腐蚀耐热冲击，表面容易清洁，安全可靠 20.搅拌速度范围广，适用于多种实验应用 21.具有倒计时功能，用于敏感反应的动力学控制，具有提醒功能 22.关机后，加热台有过热保护，显示温度 | 4
76 | 通风橱 | *1、本体采用全钢制，进行了耐药品性涂装，坚固且有良好的耐火性； *2、通过恰当的风洞设计实现了低压力的损失，以此达到节省能源和减少运转成本的目的； *3、通过配备门落下制动块、排气延时计时器，营造更加安全的研究环境； *4、内装：采用不含石棉的特殊板材，具有很好的耐药品性和耐热性（防火）； *5、操作台面选用陶瓷台面，表面覆釉，进行高温处理，具有优良的耐薬品性、耐污染性、耐渗透性。由于是无接缝加工，且是完全无机质且致密的一整块板，因此适用于各种实验； 6、玻璃门：强化玻璃，6mm厚，重量平衡式； 7、水栓：1个； 8、插座：AC220V 10A，2个； 9、荧光灯：30W，1个； 10、安全机构：门掉下防止挡块、排气延时定时器、排风机运行监视器； 13、排气风量：门开口面风速：门半开时0.5m/s，风量：16m3/min； 14、机内静压：59pa； 以下为选配部分： 15、室外外置式排风机，含固定式支架；室内噪音小 | 4
77 | 微波炉 | 容量：20L，底盘类型：平板式，操控方式：按键式，能效等级：二级能效，开门方式：侧开门 | 2
78 | 液晶电视机 | 85寸 | 2
79 | 漂片机 | 一、功能特点：（分体） 用于人体或生物组织切片后的展片工作。漂片机带灯光设有灯光，看片清晰,为分体机。分体式漂片机与烤片机可放左放右，可以任意移动。 1．控制系统 2．1）液晶蓝屏菜单显示 ！）电脑自动控温：定时开/关机。温度达到设定值时有提示音。 2）具有记忆功能：运行后自动保留设置温度。 3）双重温度保护：电脑控温、继电器监测温度，无后顾之忧。 3．加热方式： *浇铸热板持久耐用、温度恒定、节省能源、安全可靠，免维护。 4．照明装置。 *本机最具特点是漂片机内设有照明装置。黑白反差明显，伸展后的组织切片在水中平整度、组织的完整性一目了然。 4．玻璃水盆： 漂片机水盆为耐热玻璃，独立存在随时倾倒废水，不必搬动主机。 | 1
80 | 组织烤片机 | 一、功能特点：（合体） 漂、烘、烤一体化设计，用于人体或生物组织切片后的展片及烤片工作。漂片系统设有灯光，黑白反差明显，看片清晰。 1．控制系统 *1）电脑自动控温：有定时开/关机，温度达到设定值时有蜂鸣提示音。 2）具有记忆功能：自动保存设置温度。 *3）双重温度保护：电脑控温、继电器监测温度，无后顾之忧。 2．加热方式： *浇铸热板持久耐用、温度恒定、节省能源、安全可靠。 3.*漂片水盆：为透光耐热玻璃制成。 4．*烤片机的特殊功能：带有烤片时的定时功能，避免疏忽把片子烤焦。 5．烤片方式： 1）平铺直烤 2）放在染色架上烘烤 | 1
81 | 马沸炉 | 1、使用温度范围：100℃—1150℃；最高温度到达时间：约80分钟； 2、控温精度：1℃； 3、温度调节精度：±2℃（at 1150℃）； *4、程序运行：6种模式30段X1、15段X2、10段X3； 5、外装材料：冷轧钢板、表面耐药品涂装； 6、炉体材料：陶瓷纤维； *7、传感器：双层R型热电偶； 8、加热器：铁烙铝合金加热器； 9、加热功率：2.5KW； *10、冷却风扇：轴流风扇，提高工作效率； *11、温度控制方式：微电脑3段高、中、低温区分段PID控制，温度过冲小； 12、温度设定/显示：数码； *13、运行功能：定值运行、程序控制运行、数码设定、自动开始、自动停止、快速停止； *14、附加功能：温度偏差修正功能、停电补偿功能、键锁定功能； 15、定时：1分-99小时59分或999小时50分钟 ； *16、安全装置：故障自我诊断功能、过电流保护、漏电保护开关、过温防止器、键锁定功能； *17、内部尺寸（WDH）：300mm*250mm*150mm； 18、内容积：11.3L； 19、电源规格：AC220V 50/60Hz ； 20、附属品：排气口帽一个； 21、重量：约44kg； | 3
82 | 台式吸引器 | 体积小，可放入无菌操作台内操作 双功能设计，废液抽吸、真空过滤一机两用 独特的双功能设计，能用以抽吸培养皿、微孔盘等培养液或离心完后之上层液的装置；也可搭配抛弃式漏斗或可重复使用之过滤漏斗，用以纯化组织培养液或缓冲液 | 9
83 | 纳米粒度分析仪 | 粒径检测 原理：动态光散射技术 *粒径范围：0.3 nm – 15 μm（依赖于样品和样品池选件） *样品量：3 μL – 1 mL（依赖于样品池选件） 检测角度：90 ° *测试时间：手动或自动 *分析算法：Cumulants、通用模式、CONTIN、NNLS 分子量测试 分子量范围：342 Da – 2 x 107 Da （依赖于样品） 微流变测试 频率范围：0.2 – 1.3 x 107 rad/s* 测试能力：均方位移、复数模量、弹性模量、粘性模量、蠕变柔量 *粘度测试 粘度范围；0.01 cp – 100 cp *折光率测试 折光率范围：1.3-1.6 *趋势测试 时间和温度（可自动计算温度转变点Tagg） *流动模式测试 可以连接FFF/GPC/SEC系统，接收RI和UV检测器及触发信号，得到优于1.5倍分辨率的粒径分布结果 系统参数 *温控范围：-15°C - 110°C +/- 0.1°C 冷凝控制：干燥空气或者氮气 *标准激光光源：50 mW 高性能固体激光器， 671 nm 相关器：快、中、慢多模式，最快25 ns采样，最多 4000通道，1011动态线性范围 *检测器：APD （高性能雪崩光电二极管） *光强控制：0.0001% - 100%，手动或者自动 软件 *中文和英文 *具有SOP功能，测试结果不受人为操作因素影响 *具有统计报告，多结果叠加比较 *具有批量结果导出能力 *具有批量报告导出能力 *具有多结果合并能力 *浓度计算器提供历经测试适合的浓度范围信息 *报告单：可方便地转换成Word、Excel、PDF、BMP等格式 *报告编辑器，得到符合用户需求的定制化报告 *符合21CFR Part 11 | 1
84 | 超微量分光光度计 | 1.光程：1mm、0.5mm、0.1mm、0.05mm、0.02mm（光程自动转换） 2.微量样品体积要求：0.3～2µL 3.光源：长寿命脉冲氙闪灯 4.检测器：2048（CMOS）线形图像传感器 5.波长范围： 190～850nm 6.光度范围：190-1100nm 7.波长精度：±1nm 8.波长分辨率：2nm (FWHM at Hg 546nm) 9.吸光率精确度：0.002 Abs 10.吸光率准确度： 1% (0.76吸光率在350nm) 11.吸光率范围：0.002～750 Abs,等效于10mm 12.核酸测量范围：0.2～37500 ng/µl （dsDNA） 13.蛋白质测量范围：0.01～1120mg/ml（BSA） 14.内置方法：核酸 蛋白质 全波长 微阵列 17.检测时间：小于3秒 | 1
85 | 超声清洗机 | *1、球面波、强力均匀的超声波发振使清洗无盲区；除了用于脱脂、粘着物的去除清洗，分散、溶解、抽出等应用上也可使用； *2、防水效果：操作面板位于上方，发振基板竖直设置，提高放水效果； 3、在±1000HZ的范围内周期变动频率，均一清洗； 4、标配脱气功能 *5、球面波技术：使用单独振子在液体中产生球面波，通过该球面波使槽内整体实现均一强力的清洗； *6、机械定时（5分钟刻度0-60分、连续模式）； 8、外形尺寸：596X466X391mm（长X宽X高）； 9、水槽尺寸：495X292X150mm（长X宽X高）； 10、容量：20.8L； 11、重量：约11.9kg； *12、超音波：280W； 13、电源电压：AC220V3.2A | 1
86 | 微孔板振荡器 | 转速范围：200~1500rpm； 振幅：3mm； 容量：4块酶标板 | 4
87 | 微孔板恒温振荡器 | 控温范围：室温+5℃~80℃； 转速范围：200 ~1500rpm /2mm； 容量：2块酶标板 | 3
88 | 负80度超低温冰箱 | 1、温度范围-10°C～-86°C可调节，适用范围在-40°C～-86°C 范围，控温精度0.1℃。 ※2、微电脑控制， 10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能； 3、温度异常时，液晶屏主页面温度显示红色提醒； 4、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色； ※5、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警； ※6、具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP短信推送报警（选配）； 7、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护； ※8、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； 9、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； 10、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g； 11、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）； 12、进口品牌压缩机，2个压缩机，整机稳定运行功率≤1000W; 13、25℃环温时，耗电量应≤10Kw.h/24h； 14、箱内温度均匀性要求，25℃环温，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于10度； 15、25℃环温，设定-80℃，降温速度≤6.5小时； 16、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）； 17、4 个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好； 18、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm； 19、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快； 20、 节能风机，智能控制风机开停，高效节能。 21、 低噪音，整机运行噪音低于60分贝； 22、 具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。 23、具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 24、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。 25、电脑板配置大容量存储空间，实时保存箱内温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性； 26、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯； 27、选配温度记录仪，单独从箱内采集温度； 28、选配物联模块,手机下载bio-link APP实时监控冰箱运行状态; 冰箱报警信息和事件记录会同步短信和APP推送； 29.具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公； 30、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等； 31、具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱； 32、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档； 33、25℃环温，冰箱断电，箱内温度从-80℃至-50℃，大于210min； 34、冰箱内有效容积＞726L，整机装箱量（2ML冻存管容量）50000份样本； 35、标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理； 36、选配可升降托盘，在冰箱存放样本时可进行临时存放； 37、可对液晶屏程序进行远程升级； 38、物联后台具备大屏展示功能，可对冰箱进行集中管理； 人性化设计文件夹和置笔盒，方便用户临时存放资料； | 2
89 | 液氮罐 | 1.容积：50L； 2.空重：21.5kg ； 3.口径：125mm； 4.高度728mm； 5. 静态蒸发率：0.45L/d； 6.静态保存期：110d； 7.方提筒数量：6ea； 8.方提筒尺寸 ：82-84mm； 9.盒子尺寸：76*76 mm； 10.冻存管数量（2ml）875ea, 可选锁盖 | 4
90 | 动物脑立体定位仪 | 1.读数精度：0.01mm； 2.功能键：置零键； 3.操作臂 360 度回转，摆动幅度 180 度；具有位置锁定装置； 4.耳杆采用推进的方式，方便快速固定颅骨；小鼠专用耳杆采用POM材质，对动物伤害小； 5.可进行上下、左右、前后、旋转等精确定位； 6.具有小鼠头帽，，可应用于睡眠癫痫研究，支持至少4只小鼠使用； 7.含小鼠电极，可应用于小鼠脑电肌电使用 | 1
91 | 小鼠脑电记录仪（申请预算32万元，汇总表预算为19.9万元） | 1.具有同时记录4只小鼠2通道脑电和1通道肌电信号，适用于小鼠； 2.最大信号分辨率：14-BIT； 3.用户自定义增益：5,000 - 100,000 V/V； 4.采样频率可以调节，调节范围：200- 2,000 Hz； 5.小鼠专用电极帽，重量轻，尺寸小，不干扰动物活动； 6.软件配置低通滤波范围：10 Hz - 1 kHz ； 7.高通滤波：0.5HZ EEG 10HZ EMG； 8.增益范围：1-20倍； 9.具有万向转向器，转动阻尼低于2 x 10-4 N-m ，可保证动物无约束自由活动状态，实时监测动物的脑电和肌电信号； 10.具有4个TTL输入/输出接口，和4个模拟信号接口； 11.具有睡眠数据记录软件，进行生物传感器、睡眠的数据回顾和基础分析； 12.可扩展实时化学物质监测功能，适用于清醒自由活动状态或离体实验。 13.可扩展癫痫分析软件，进行自动功率分析,半自动评分方法和先进的调查统计和图形分析的睡眠数据集。如聚类评分、阈值评分、实时睡眠图、波谱图、热点图、功效分析及峰值频率等睡眠统计分析；软件允许用户快速比较评分，执行分析，定制高质量的图标和表格。 | 1
92 | 激光器（1064nm) | 1.808nm'--2000mW多模光谦耦合 2.规格：LR-MFJ-808/2000mW 3.功率：0-5w 4.波长：808nm | 1
93 | 超声波治疗仪 | 1.输入功率 ： 100～240Vac,50/60Hz、最大1.0A 2. 额定频率 ： 1.0MHz±10% (ME7413)，3.2MHZ±10% (ME7410)， 3.3MHZ±10% (ME7431) 3. 脉冲模式 ： 持续型，占空比为100%；脉冲型，占空比为10%、20%、50% 4. 脉冲重复率 ： 100Hz±5% 5. 脉冲宽度： 1、2、5ms±5%， 11W--5cm2 (ME7413)，2.2W—-1cm2 (ME7431) 6. 最大强度： 不大于 3W/cm2 7. 时间性峰值/平均强度比： 10:1,5:1和2:1±20% 8. 最长治疗时间： 30分 9. 重量： 不含电池 1.7K8：含电池 2.0K8 10. 外形尺寸： 34cm*24cm*18cm | 1
94 | 小鼠可视尾静脉注射固定器 | 1、试验台台面尺寸：340x320mm； 2、实验台高度：700mm； 3、实验台材质：金属烤漆； 4、注射仪尺寸：275*160*120mm； 5、快装鼠筒可盛装17-40g的小鼠； 6、1W透射光源； 6、透射光强度无级可调； 7、自动压尾，无需人工手按； 8、压尾器可手控和脚控两种方式； 9、光源0~35mm行程调节，可注射不同位置； 10、电源适配器：输出12v 2A； 11、电源适配器：输入AC100-220V 50Hz； 13、功率:<10W；14、整机尺寸：275*160*120mm；15、整机重量：2Kg； | 1
95 | 蛋白印迹电泳仪一套（含基础电源） | 做WB实验用 | 6
96 | 实验室层析柜 | 内置电源插孔，可放置摇床 | 1
97 | Eppendorf Research® plus 基本型 | 100 – 1,000 µL, 蓝色；20 – 200 µL, 黄色；2 – 20 µL, 黄色；0.1 – 2.5 µL, 深灰色；0.5 – 10 µL, 中灰色 | 5
98 | 三通道独立控制、独立工作高精度微量注射泵 | 1. 通道数量： 3（每个通道独立工作、独立控制、互不干涉） 2. 工作模式： 单推、单拉、单推循环（选配）、推拉循环、不工作 3. 适用注射器类型： 5uL-60mL 4. 注射器选择: 内置主要厂家、主要型号 5. 注射器自定义: 可直接输入注射器内径 6. 最大行程: 140mm 7. 每微步距离: 0.078um 8. 每微步注射量: 0.008nL(5uL注射器) / 0.052uL(60mL注射器) 9. 线速度范围: 4.68um/min-270.00mm/min 10. 流量范围: 0.5nL/min-158.907mL/min 11. 线性推力: >20kgf 12. 最大步速: 1243step/sec 13. 最小步速: 0 14. 控制精度: 当>30%满行程时，控制误差≤±0.5% 15. 重复精度: ≤±0.3% | 1
99 | 莱卡Obj. HC PL FLUOTAR 63x/1.30 OIL PH3 油镜 | 莱卡显微镜使用 63倍油镜 NA值1.3 带相差PH3 | 1
100 | 莱卡Obj. HC PL FLUOTAR 100x/1.32 OIL PH3 100倍油镜 | 莱卡显微镜使用 100倍油镜 NA值1.32 带相差PH3 | 1
101 | Filter cube RHOD 滤块 | 莱卡显微镜使用 荧光滤块RHOD 激发波段546/10nm，二项射镜560nm,发射波段585/40nm | 1
102 | Filter cube Y5 荧光滤块 | 莱卡显微镜使用 荧光滤块Y5 激发波段620/60nm,二相射镜660nm,发射波段700/75nm | 1
103 | 全玻片扫描系统荧光升级 | *1、电动荧光成像装置，单层电动激发块转盘≥8孔位。 2、荧光复眼照明装置：先进的荧光复眼照明系统，能够确保视野内荧光强度均匀，并保证不同视野间切换，荧光强度不变。 *3、长寿命LED光源：≥15000小时以上灯泡使用寿命，全光谱可见，波段范围：390nm（388-400nm）、430nm（421-433nm）、475nm（460-480nm）、545nm（510-585nm）、630nm（625-640nm）、735nm（710-740nm）。 *4、扫描速度：要求扫描区域为15mm×15mm时，20X四荧光通道成像扫描时间≤220秒（每个通道10ms曝光）。 *5、物镜要求视场数不低于26mm，光学参数要求不低于以下标准：10×，N.A.≥0.4；40×，N.A.≥0.95。 6、荧光相机：大靶面CMOS芯片 ，感光芯片≥14.158 mm x 10.370 mm，≥1200万像素，≥3.45*3.45um像元。 7、软件荧光扫描模块：可进行荧光扫描或荧光批量扫描，荧光扫描支持Chanel优先或XY视野优先的切换，保证不同配置下的最快图像采集，支持其中之一荧光通道只对焦不扫描，multi-layer模式，支持分步扫描后，多通道自动对齐。 配置： 1. 长寿命LED荧光光源 1套 2. 荧光相机 1套 3. 单层电动激发块转盘 1套 4. 10X和40X物镜 5. 软件荧光扫描模块 | 1
104 | CGF（浓缩生长因子-血纤红蛋白） | 1.离心系统内置自动通风温度控制设计，保持恒温15℃的低温环境，避免血液样本受到热损伤。 2.机器密闭设计和采血管套管保护放置设计，保证生物安全性。 3.离心系统带有紫外线净化消毒系统，其装备的紫外线照射灯可进行自我净化循环，运行时保持1000 rpm，时间为5分钟。 4.全自动程序化控制转速(2400rpm、2700 rpm和3000 rpm之间的自动变速程序系统) 5.预设CGF（高度浓缩生长因子纤维蛋白离心制造程序）及PRP（富血小板血浆离心制造程序）两种制备程序，一键式操作，CGF制备完全自动化，其可达到如下要求： ①可同时使用 8个试管制备CGF，单试管制备容量为9 ml。 ②整铸成型的离心转子芯和保护套管，永不磨损，使用热敏抗静电材料，可高温高压消毒。 ③采用3种试管分别可离心出胶状和液体两种形态的CGF，医美多学科的骨组织细胞再生和软组织细胞的再生,制作过程简单易控制。 ④无需添加任何外来物质，避免交叉感染。 ⑤离心控制马达和内部构件无需维护。 6.噪音等级低于标准的要求，不超过57dBA。 | 1
105 | CHI650E系列电化学分析仪 | 1. 2，3，4电极结构 2. 最大电位范围:±10V 3. 最大电流:±250mA连续,±350mA 峰值。 4. 槽压:±13V 5. 恒电位仪上升时间:小于1us,通常 0.8ps 6. 恒电位仪带宽(-3分贝):1MHz 7. 所加电位范围:±10mV.+50mV.+100mV,±650mV,±3.276V.±6.553V.±10V 8. 所加电位分辨:电位范围的0.0015% 9. 所加电位准确度:±1mV，满量程的0.01% 10. 所加电位噪声:<10uV 均方根植 11. 测量电流范围:±10pA至±0.25A，12量程 12. 测量电流分辨:电流量程的0.0015%，最低0.3fA 13. 电流测量准确度:电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%，其他量程1% 14. 输入偏置电流:<20pA 15. CV和LSV扫描速度:0.000001V/s至10.000V/s 16. 扫描时的电位增量:0.1mV(当扫速为1.000V/s时) 17. CA和CC的脉冲宽度:0.0001至1000sec 18. CA 和CC的最小采样间隔:1ms。 19. CC 模拟积分器 20. DPV和NPV的脉冲宽度:0.001至10sec 21. SWV频率:1至100kHz 22. i-t的最小采样间隔:lus。 23. ACV频率范围:0.1至10kHz 24. SHACV频率范围:0.1至5kHz 25. FTACV频率范围:0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据 26. 交流阻抗:0.00001至1MHz 27. 交流阻抗波形幅度:0.00001V至0.7V均方根值 28.自动或手动iR降补偿. 29. 电流测量偏置:满量程，16位分辨，0.003%准确度 30. 电位测量偏置:±10V，16位分辨，0.003%准确度 31.外部电位输入 32.电位和电流的模拟输出.. 33.可控电位滤波器的截止频率:1.5MHz,150KHZ,15KHz,1.5KHZ,150HZ15HZ,1.5HZ.0.15Hz。 34. 可控信号滤波器的截止频率:1.5MHZ,150KHZ,15KHZ,1.5KHZ,150HZ,15Hz,1.5HZ,0.15HZ 35. 旋转电极控制电压输出(CHI630E以上型号):.0-10V 对用于 0-10000rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度，需要某些旋转电极装置才能工作。 36. 电解池控制:通氮，搅拌，敲击(需要特殊电解池系统) | 1
106 | 大鼠独立通气笼 | 1、主机 1.1、电源：220V/50 Hz，功率：≤100W。 1.2、主机材质：机箱外壳须采用ABS高强度塑料，符合电气绝缘要求。 1.3、控制系统：彩色液晶显示屏、触摸屏微处理器控制触摸屏式操作，中文操作界面，显示盒内换气次数、盒内对外压差数值、高效过滤器使用时间、系统温湿度参数以及相关报警动态参数值。 1.4、主机可根据高效过滤器堵塞情况，自动补偿调节风机，维持稳定的系统换气，换气次数、压差、温度、湿度过高或过低报警。 1.5、主机选用德国EMB直流风机，可保障设备长时间连续工作。 1.6、厂家须具备IVC专用检测笼盒，作为IVC主机各项参数的检测标定工具。可检测任意笼位的进气量、换气次数、对外压差、温度、湿度等指标，并能够储存历史检测数据。 1.7、IVC专用检测笼盒与主机可以通过通讯接口进行连接，对主机所检测的IVC系统换气次数和盒内对外压差值实行校准和标定。 1.8、换气次数20～80 次/小时可调，压差：20～60Pa，噪音≤55dB， 1.9、主机至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.995%。 2、笼架 2.1笼架数2个，每架笼位数不小于25笼（5层×5列）。 2.2、架体材质采用S304不锈钢，可耐化学消毒剂和高温高压，型材厚度大于1mm，结构为整体全焊接固定工艺形式。 2.3、笼架供排气通气座接口须有自封闭阀膜，材质为柔性材质。当少量笼盒从笼架上拿下时，笼架上其他笼盒内换气与压差次数均可维持不变。 3、笼盒 3.1、笼盒尺寸：≥450×290×265mm，底面积≥0.1m²。 3.2、笼盒材质为正品优质高纯PSU塑料：高压灭菌温度≥134℃，10万小时高压灭菌无变形，长期尿液浸泡、紫外暴露无腐蚀或受损。不使用回收料，不添加其他原料成分。 3.3、笼盒中进排风口均配有5吋椭圆柱型终端过滤器，有效防止垫料饲料等粉尘进入笼架及污染通气嘴，避免交叉污染以及污染外环境。终端过滤器材质可反复清洗且耐高温消毒，降低耗材的更换率。终端过滤器采用折叠滤膜结构，通气性极佳。（滤膜面积＞100cm², 过滤效率≥99.995%）。 3.4、饮水瓶要求：内置饮水瓶，大鼠笼盒内水瓶容量≥600ml，带S316全不锈钢水嘴和硅胶密封圈，瓶体材质为PEI塑料。 3.5、笼盒内网格为全304不锈钢网格，结构牢固耐用。 3.6、笼盒内空气洁净度不低于百级，提供第三方检测机构提供的检测报告。 3.7、按照笼位数的1.5倍提供笼盒。 4、其他：在重庆地区有产品售后服务机构，售后服务机构常驻售后服务人员不少于3名。 | 3
107 | 倒置显微镜 | 1 倒置显微镜 1.1 物镜转换器：4孔式物镜转换器 1.2 聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，粗调旋钮扭矩可调，行程9mm, 备有上、下限位装置，上调节行程为≥9 mm, 最小调节2 µm； 1.3 透射光照明装置：5W LED 照明，≥35000小时寿命；自动关机（可调节），滤色片插槽； 1.4 光学系统：无限远光学校正系统 1.5 观察镜筒：宽视野双目镜筒：铰链式，视场直径≥20 1.6 1.6载物台 （长*宽）≥262*212mm；样夹移动范围xy≥128 x 83 mm，配多种样品适配器，可用于玻片，培养皿，多孔板等。 1.7 *1.7 聚光镜：长工作聚光镜，NA. ≥0.3，WD≥80mm，或 NA ≥ 0.45, WD≥ 40mm-50mm，孔径光阑可调，调节前置 1.8 1.8 照明支柱调节：照明支柱可调节高低，可自行替换聚光镜;并可调节聚光镜WD 1.9 1.9 自动光强：相衬与明场转换时，光强自动调节 1.10 1.10相衬： 5x,10x,20x,40x 1.11 1.11 长工作距离相衬物镜，视场数20 1.12 5X（N.A. 0.12，W.D. ≥14）；10X（N.A. ≥0.22，W.D. ≥7.8）；20X（N.A. ≥0.30，W.D. ≥3.7）；40X PH1（N.A. ≥0.50，W.D. ≥2） 1.13 1.10 目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：≥20 2 同品牌显微数码成像系统 2.1 分辨率：4000×3000（12 MP） 2.2 * 图像速度： 全分辨率实时速度≥30 幅/秒（1920 X1080） | 4
109 | 脉动真空灭菌器 | 1. 用途：专用于实验动物行业对动物饲料、饮用水、笼盒、衣物及其他饲养用品的灭菌处理。 2. 设计压力：-0.1/0.3Mpa，设计温度：≥144℃。 3. 主体容积：350L； 5. 使用寿命：10年/20000次灭菌循环，提供相关证明。 6. 程序选择：设备有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。提供证明 8. 管理员、工艺员、操作员三级权限管理，保障设备正常运行。 9. 安装方式：地上安装。 10. 主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；内壳采用316L不锈钢材质，夹套、门板、门档条采用304不锈钢； 11. 焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量，提供证明。 12. 密封门：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。与主体啮合齿数≥13个。双门通道型、机动门、带有安全联锁装置、双门互锁以保证灭菌器前后区域的有效隔离； 13. 门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路，提供密封胶圈、压缩气管路照片证明。 14. PLC:国际知名品牌（ SIEMENS，施耐德、欧姆龙 ）； 15. 运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口；网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议。 16. 触摸屏 17. 控制功能：控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正；具有多级控制保护、帮助功能 18. 记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在触摸屏上自动显示，可配监控电脑，程序运行中参数应永久保存在电脑中，配有打印机打印工作过程参数。 | 2
110 | 小鼠独立通气笼 | 1、主机 1.1、电源：220V/50 Hz，功率：≤100W。 1.2、主机材质：机箱外壳须采用ABS高强度塑料，符合电气绝缘要求。 1.3、控制系统：彩色液晶显示屏、触摸屏微处理器控制触摸屏式操作，中文操作界面，显示盒内换气次数、盒内对外压差数值、高效过滤器使用时间、系统温湿度参数以及相关报警动态参数值。 1.4、主机可根据高效过滤器堵塞情况，自动补偿调节风机，维持稳定的系统换气，换气次数、压差、温度、湿度过高或过低报警。 1.5、主机选用德国EMB直流风机，可保障设备长时间连续工作。 1.6、厂家须具备IVC专用检测笼盒，作为IVC主机各项参数的检测标定工具。可检测任意笼位的进气量、换气次数、对外压差、温度、湿度等指标，并能够储存历史检测数据。 1.7、IVC专用检测笼盒与主机可以通过通讯接口进行连接，对主机所检测的IVC系统换气次数和盒内对外压差值实行校准和标定。 1.8、换气次数20～80 次/小时可调，压差：20～60Pa，噪音≤55dB， 1.9、主机至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.995%。 2、笼架 2.1、笼架为双面，笼架数1个，笼位数不小于112笼（7层×8列）。 2.2、架体材质采用S304不锈钢，可耐化学消毒剂和高温高压，型材厚度大于1mm，结构为整体全焊接固定工艺形式。 2.3、笼架供排气通气座接口须有自封闭阀膜，材质为柔性材质。当少量笼盒从笼架上拿下时，笼架上其他笼盒内换气与压差次数均可维持不变。 3、笼盒 3.1、笼盒尺寸：≥332×210×200mm,底面积≥0. 046m²。 3.2、笼盒材质为正品优质高纯PSU塑料：高压灭菌温度≥134℃，10万小时高压灭菌无变形，长期尿液浸泡、紫外暴露无腐蚀或受损。不使用回收料，不添加其他原料成分。 3.3、笼盒中进排风口均配有5吋椭圆柱型终端过滤器，有效防止垫料饲料等粉尘进入笼架及污染通气嘴，避免交叉污染以及污染外环境。终端过滤器材质可反复清洗且耐高温消毒，降低耗材的更换率。终端过滤器采用折叠滤膜结构，通气性极佳。（滤膜面积＞100cm2, 过滤效率≥99.995%）。 3.4、饮水瓶要求：内置饮水瓶，小鼠笼盒内水瓶容量≥300ml，带S316全不锈钢水嘴和硅胶密封圈，瓶体材质为PSU塑料。 3.5、笼盒内网格为全304不锈钢网格，整体冲压成形，结构牢固耐用。 3.6、笼盒内空气洁净度不低于百级，提供第三方检测机构提供的检测报告。 3.7、按照笼位数的1.5倍提供笼盒。 4、其他：在重庆地区有产品售后服务机构，售后服务机构常驻售后服务人员不少于3名。 | 2
111 | 生物安全柜 | 1.II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环； 2.工作区宽度为4英尺，适合2人操作； 3.双直流风机，实现低噪、节能、高可靠性的需求，同时满足流入气流：0.53±0.025 m/s ，下降气流：0.35±0.025 m/s，接近最佳气流匹配。 4.送风过滤器和排风过滤器均采用进口品牌防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器ULPA，对0.12微米颗粒物过滤效率为99.9995%。洁净度等级10级，使空气更洁净更安全，并且具有过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换。 5. LCD液晶显示屏，可显示下降风速、流入风速、过滤器寿命、紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况； 6. 温湿度传感器及双风速传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测下降风速、流入风速及操作区安全状态； 7.具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警； 8.前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能。可将玻璃门下拉至正常关闭位置以下，便于清洁玻璃门上半部分及其内表面，维持玻璃门良好透光性和清洁度。 9. 安全性能保障：具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统； 10. 智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警、温湿度过高/过低报警、硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警； 10. 防水插座定时专利技术：具有防水插座2个，可实现定时开启/关闭功能，整机具有断电保护功能。 11. 智能恒风速专利设计技术，根据工作区风速气流变化和前窗口流入气流变化，自动调整送、排风机转速，保持工作区和前窗口流入恒定风速；进口风压传感器，实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。 12. 气流阻断专利技术，杜绝防护盲点：对前窗上沿和两侧采用气流阻断专利技术，杜绝安全防护盲点。 13.人性化设计：进风口的提手设计、可拆卸式搁手架，以及人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳。 14. 组合式底架万向脚轮设计、无任何裸露螺纹。 | 8
113 | 全自动雪花制冰机 | 1. 日产冰量（kg/24h）：100 2. 储冰(kg)：40 3. 机体材质：304 不锈钢机身 4. 冰型：不规则细小颗粒碎冰 5. 外形尺寸（mm）：498×510×941 6. 功率（w）：550 7. 重量（kg）：60 8. 供电电源：AC220V±10％ 50Hz | 1
114 | LWD-800G型实验动物饮水机 | 1.原水水源: 城市自来水； 2.进水要求: 温度 5-40℃,压力 0.1-0.5Mpa； 3.产 水 量: ≥120L/H（25℃）； 4.产水水质：实验动物饮用水，大肠菌群（MPN/100ml）；不得检出。有机物(抗菌素、激素、农药）去除率：>97%； 5.使用电源：220V 50HZ 168W； 6.外观尺寸：550x600x1360 箱体式，1.2 厚镀锌钢板更耐用 | 1