**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2024年5月15日至2024年5月21日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《XXXX公司重庆医科大学附属口腔医院XXXXXX报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:周老师023-88132377。**

**六、供应商可对单个或多个设备报价。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 4度冰箱 | 6套 |
| 2 | 4度双开门冰箱 | 8套 |
| 3 | 负20度冰箱 | 10套 |

**设备一： 6套4度冰箱采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价： 元（6套总价，附分项报价表），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
|  1、有效容积≥410L 2、控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便； 3、产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀。  4.、温度控制：电脑板控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定 控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。显示温度可选择检测温度或者仿 生温度；  5、报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开 门报警、断电报警、制冷系统故障报警），四种报警方式：声音报警、灯光报警、远 程报警、云平台报警。 6、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 7、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 8、 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。 9、冷凝风机：名牌冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。 10材料：箱体采用喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀。  11、门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、85%湿度条件下无凝露；自关门功 能，防止使用过程中门关不严的情况。 12、多层搁架设计，可实现物品分类存取。 13、产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察。 14、门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障。  15、具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警≥24小时 16、标配打印机功能，温度数据可实现实时打印、定义时间段打印、追溯打印功能。 可选配485接口。 17.标配USB存储功能，可存储十年内温度数据，实现产品全生命周期的温度记录。  18、标配WIFI功能，配合手机APP使用，实时监控冰箱运行情况。 19，整机噪音≤45分贝以下 20.采购人电话通知后7个日历日后到货 21、整机质保≥五年（需厂家提供售后承诺书） |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**

**设备二： 8套4度双开门冰箱采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价： 元（8套总价，附分项报价表），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
|  1、采用立式设计有效容积≥1000L 2、箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃； 3、温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃，用户可自主调整为4℃。 4、两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度； 5、12层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间；  6、三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、80%湿度下无凝露； 7、玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智 感除露；  8、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧。 9、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量 低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；  10、进口品牌压缩机, 12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音≤45dB 11、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度≥24小时需求；  12、≥7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有 效保证 13、箱内设置≥4个照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。 14、标配配USB接口，可记录十年的温度数据，方便追溯查询； 15、产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 16、标配RS485, 预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控冷藏箱运行状 态. 17、可选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调  18、标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报 警情况。 19、箱内下部可选配2个药筐，提高冷藏箱空间利用率。 20、双锁结构，更安全、更放心。 21、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。 22、配备价目条，方便标识物品，方便摆放 23、产品具备医疗器械注册证 24、采购人电话通知后7个日历日内交货 25、整机质保≥5年（需厂家提供售后承诺书）  |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**

**设备三： 10套负20度冰箱采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价： 元（10套总价，附分项报价表），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度≦0.1℃；  2、有效容积≥260L 3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度≦0.1℃；  4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报 警、环温高报警；（多种报警非常有必要） 5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接 口； 6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保 护、传感器故障保护运行；  7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； 8、宽电压带，适合187~242V电压下使用； 9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，真正完全绿色环保； 10、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度； 11、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易于清 洁； 12、箱体背板采用镀锌钢板，更坚固，更安全；  13、85mm以上厚度的超厚保温层，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计，更 好的保证保温节能效果； 14、门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管 理，更安全；  15、7个独立塑料抽屉设计，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去，既方便 用户存放物品使用，又能分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响； 16、测试孔设计，方便用户测试使用； 17、优化系统与结构低噪音设计，运行噪音≦35dB； 18、可选配USB接口或RS485； 19、产品具有CE认证。 20、交货期限为接到采购人电话通知后7个日历内。 21.整机≥五年（需厂家出具售后承诺书）  |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**