**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2024年6月4日至2024年6月11日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《XXXX公司重庆医科大学附属口腔医院XXXXXX报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:杨老师023-88860156。**

 **22套光学显微镜采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价： 元（22套总价），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 1、用途：可观察普通染色的切片，细菌等，能用于教学工作 2、放大倍数覆盖40X-1000X 3、光学系统：无限远色差校正光学系统 4、目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节功能 5、物镜：无限远平场消色差物镜4X/N.A.≧0.10， 10X/N.A.≧0.25，40X/N.A.≧0.65， 100X/N.A.≧1.25 6、观察筒：铰链式三观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围覆盖50-75mm。具有铰链组360°旋转功能，眼点调节375-428.5mm 7、物镜转换器：内倾式5孔物镜（带记忆功能） 8、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口 9、载物台：双层机械移动平台，平台尺寸≥208mmX140mm，双切片（载玻片）夹，平台行程≥76mm×50mm；精度≤0.1mm 10、照明系统：自适应100-240V开关电源；单颗高亮度≥3W LED，冷色色温覆盖范围4750K-5500K，光强连续可调 11、调焦系统：低手位粗微动同轴，带松紧调节装置和上限位装置，粗调行程： ≥25mm； 12、机身带搬运手柄，方便便于搬运；机身带收纳仓，便于收纳电源线和充电装置 13、质保：≥3年（易损耗才除外，常用耗材单独报价） 14、报价需附详尽设备清单 |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**