**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据需求询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2024年10月9日至2024年10月14日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：[sjk806@163.com](mailto:sjk806@163.com)，报价邮件名称和文件名称需写上《XXXX公司重庆医科大学附属口腔医院XXXXXX报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:周老师023-88132377。**

**1套牙周袋深度探测仪采购项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称： | |
| 联系人： 联系电话： | |
| 报价品牌： 型号： 产地： | |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） | |
| 报价： 元（总价，附分项报价表），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 | |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 1、探针长度≥12mm  2、探针工作端直径≤0.5 mm  3、最大探测深度≥12mm  4、最大有效探测深度 ≥12mm  5、探测深度误差<0.3mm(20℃,40%湿度条件下)  6、仅需要一名医护人员就可以完成牙周测量操作  7、可以自动测量和记录患者牙周袋深度  8、可以记录患者附着水平  9、可以记录牙齿松动度  10、可以记录牙龈出血程度，程度分4级以上，分别记录唇侧和舌侧  11、可以记录牙龈溢脓程度，程度分4级以上，分别记录唇侧和舌侧  12、可以记录根分叉病变  13、可以记录菌斑分布，程度分3级以上，分别记录唇侧和舌侧  14、可以记录患者每颗牙齿是否有龋齿  15、可以记录并标记患者口腔的缺牙、连桥和种植体等  16、可以自动根据牙周袋深和牙釉骨质界计算龈缘关联数据  17、可以生成电子病历、纸质病历和诊断报告  18、可以提供患者牙周问题的电子版和纸质版分析报告  19、可以提供患者多次检查和治疗后效果分析报告  20、可以提供牙周风险分析功能  21、无需耗材（配合使用的工作尖为设备常用配件可消毒重复使用）  22、配置：触屏电脑1台、探针工作手柄1支、可消毒探针头5只、探针整理盒1个、工作线缆1根、6、打印机1台、推车1台、8、脚踏1个  23、对易损件报价，包含但不限于探针头（提供探针头使用寿命）  24、整机质保≥三年,探针≥一年（需厂出具售后承诺书） |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**