**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2024年10月18日至2024年10月24日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：[sjk806@163.com](mailto:sjk806@163.com)，报价邮件名称和文件名称需写上《XXXXX公司重庆医科大学附属口腔医院XXXXXXXXX报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:杨老师023-88860156。**

**1套树脂3D打印机采购项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称： | |
| 联系人： 联系电话： | |
| 报价品牌： 型号： 产地： | |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） | |
| 报价： 元（总价，附分项报价表），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。进口设备报价不含增值税和关税。 | |
| 技术参数要求 | 响应情况 |
| 1、设备配置：3D打印机、电脑、显示器、排版软件、必要的清洗辅助设备和各种试机材料  2、打印模式：≥2种模式，以满足不同部件形态、尺寸、精度的需求  3、电源：AC220V 50Hz  4、成型原理：聚合物微滴喷射打印工艺  5、打印产品：支持打印修复模型、种植模型、正畸模型、颌面外科颅骨颌骨模型等等  6、设备外观尺寸：长\*宽\*高≤1200\*900\*1300mm  7、成型尺寸：长\*宽\*高≥250\*190\*120mm  8、成型精度：最小层厚≤35μm  9、打印速率：最快成型速率成型体积≥260cm³/hr或成型高度≥6.5mm/hr  10、排版软件：正版版权，支持自动化、智能化排版软件无年费，提供永久性免费服务  11、文件格式及兼容性：支持STL文件格式  12、打印材料及配件费用：提供所有打印材料、设备耗材清单及价格（含有效期）质保期后设备的配件价格  13、配套电脑配置：  1.内存≥8 GB，至少2 GHz Inte|＠或AMD＠处理器   2.支持OpenGL 3.2和GLSL 1.50, 独立显卡，显存≥1GB，   3.屏幕分辨率≥1280 X 1024   4.SSD或10,000 RPM 硬盘（至少30 GB硬盘缓存）   5.安装 Microsoft .NET Framework 4.5   6.Windows ® 7或Windows 8操作系统 |  |