重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBX2025016》

| 项目名称 | 万能力学实验机配件、旋蒸仪、低温冷却液循环泵等实验类小设备及配件 |
| --- | --- |
| - 需求内容 序号; 项目名称; 项目内容; 数量; 最高限价（元）; 备注. 1; 万能力学实验机配件; 1000N力传感器（系万能力学实验机配件）; 1; 11,000; 响应人可选择一个或多个产品分别报价，一个产品（项目名称）一个PDF资料。另，邮件名称务必注明《SBX2025009》XXX产品，格式模版见附件。. 50N力传感器（系万能力学实验机配件）; 1; 9,000. 水凝胶拉伸夹具（系万能力学实验机配件）; 1; 9,500. 专用力学夹具（系万能力学实验机配件）; 1; 9,000. 2; PH计; -; 10; 16,000. 3; 低温冷却液循环泵; -; 1; 7,000. 4; 光热光动力激光器; -; 1; 9,000. 5; 卧式鼓风干燥箱; -; 1; 5,600. 6; 旋蒸仪; -; 2; 13,600. |
| 二、参数要求： - （一）万能力学实验机配件 - 1.1000N力传感器：数量1个，用于大力值生物材料力学性能测试。额定载荷1000N,精度0.5级,具有过载保护功能 ,包含C43 TEDS通讯线缆和外挂夹具组件。 - 2.50N力传感器：数量1个，用于医疗生物材料力学性能测试。额定载荷50N,精度0.5级, 具有过载保护功能，包含C43 TEDS通讯线缆和外挂夹具组件（轻量化材料）。 - 3.水凝胶拉伸夹具：数量1套，用于夹持水凝胶材料的力学测试。可夹持试样最大宽度30 mm ，试样最大厚度 5 mm ，夹持面材质适合水凝胶试样；最大夹持力不小于50N，夹具材质采用轻量化材料，夹具连接接头尺寸参照C43.104连接尺寸； - 4.专用力学夹具：数量1套，用于夹持生物材料进行力学性能测试。夹持力≥1000N,带齿钳口，夹持厚度可调节，最大夹持厚度25mm，夹具材质采用轻量化材料。 - 5.以上配件均用于美特斯C43.104型号电子万能实验机； - 6.质保：≥1年 - （二）PH计 - 1.MV范围覆盖：(-1999～1999)mV - 2.最小分辨率：0.1mV - 3.电子单元示值误差：±0.1%或±0.3mV - 4.PH范围覆盖：(-2.00～18.00)pH - 5.最小分辨率：0.01pH - 6.电子单元示值误差：±0.01pH - 7.温度范围：(-5.0～110.0)℃/(23-230)℉ - 8.最小分辨率：0.1℃/0.1℉ - 9.电子单元示值误差：±0.2℃/±0.36℉ - 10.质保：≥3年 - （三）低温冷却液循环泵 - 1.使用温度范围：-40℃～室温 - 2.循环方式：密闭系统循环 - 3.控温能力：微电脑控排水量，液晶显示，Pt100，控温精度≤±0.5℃ - 4.分辨率：在控温范围内任意设定，分辨率0.1℃ - 5.主要性能及部件： - 制冷量：覆盖范围200-1500W - 制冷媒：R404A - 功率：650W - 6.循环泵： - 功率：≥80W - 流量：≥20L/min - 扬程：≥15m - 7.安全保护：延时、过电流、过热； - 8.规格： - 外循环泵接口：内∮≥8.5mm；材质为H62； - 储液槽：≥∮220*180mm；材质为1Cr18Ni9Ti - 整机尺寸：≥250*420*490mm - 保温管：≥2*1000mm - 质保：≥2年 - （四）光热光动力激光器 - 1.适用于：材料光热性能检测及后续光热、光动力、光催化等实验 - 2.中心波长：808±5 - 3.出光纤输出功率(mW)：≥2000（0~Max功率可调节） - 4.工作方式：CW - 5.光斑模式：TE00 - 6.光纤芯径(um)：~400，SMA905接口 - 7.光纤长度(cm)：100 - 8.光纤连接器：FC/PC - 9.功率稳定性(RMS,over4hours)：<3% - 10.制冷方式：TEC - 11.使用寿命：>10000小时 - 12.配置：光纤准直器一支 - 13.保修期：整机≥1年（常用耗材单独报价） - （五）卧式鼓风干燥箱 - 1.容积：240-250L； - 2.控温范围：RT+10~300℃； - 3.分辨率：0.1℃； - 4.波动度：±0.5℃ ； - 5.加热功率：≥2000W； - 6.数字液晶仪表，多点温度校正，带计时/定时功能； - 7.背板翅片式不锈钢电热管，中心鼓风； - 8.具有超温自动断电报警功能； - 9.载物托架：≥2个 - 10.质保：≥2年（常用耗材单独报价） - （六）旋蒸仪 - 1.用途：实验室提纯材料； - 2.旋转瓶容积：标配1L 24#标口； - 3.收集瓶容积：500mL，35#标口； - 4.浴锅控温范围 ：0-99℃； - 5.控温精度：±1℃； - 6.控温方式：智能控温； - 7.升降方式：微电机控制，主机自动升降，行程0-150mm； - 8.调速：无极调速，转速覆盖范围0-120转/分 - 9.负压吸引≤0.1MPa； - 10.每台配置：水浴锅，旋转瓶，主机，冷凝管，支架，回收瓶，加料管，四通瓶，循环水真空泵（四氟款）及其它相关附件； - 11.质保：≥2年（常用耗材单独报价） - 三、供应商资质 有效期内营业执照。进口设备或配件应取得进口设备或配件相关厂家书面授权。 - 四、报价要求 1.报价包含运输、安装、培训等一切费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SB2025009》XXX设备、联系人及电话。 |  |
| 五、挂网时间：2025年7月16日至2025年7月22日止 |  |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后选取满足条件的最低价。 |  |
| 七、联 系 人：（技术）杨老师 88132377;（采购）张老师88860199。 |  |

# 响应文件格式

一、报价明细表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 |  | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 报价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人： （加盖公章） |  |  | 法定代表人或法定代表人授权代表： （签字或盖章） |  |  |  |  |  |
| 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：

联系电话：

投标人地址：

二、技术条款差异表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 提醒：请填列《竞争性比选文件》中要求 | - 提醒：请注明投标产品的应答要求（技术参数或具体内容） | - 提醒：请填写“正偏离”或“负偏离及原因”，完全符合的填写“无差异” |
| 投标人： （加盖公章） |  | 法定代表人或法定代表人授权代表： （签字或盖章） |  |
| 时间： 年 月 日 |  |  |  |

三、投标产品《配置清单》、《质保期满后更换配件费用》和《耗材清单》。注：中标后将作为合同附件。若投标产品无下列相关内容，可填无。下列表格可根据实际情况调整。

（一）配置清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 配置明细 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）质保期满后更换配件费用

（注：下列易损件质保期内免费更换，质保期满后乙方不能超过此报价供应给甲方，下列易损件是否采购由甲方自行确定。质保期内甲方需新购下列易损件，乙方的供应价格不能超过下列价格。）

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） (含税) | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（三）耗材清单

（注：下列耗材报价有效期3年。）

| 序号 | 名 称 | 规格 | 型号 | 单价（元） (含税) | 药交所编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（每页均需加盖公章）

## 四、其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（每页均需加盖公章）